医疗设备（A包）采购项目技术参数征求意见公告

各潜在供应商：

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十二条的规定，我司对医疗设备（A包）采购项目技术参数对外进行公示，公开征求修改意见，欢迎各潜在供应商就所公示的技术参数及技术要求（具体参数见附件）是否有倾向性、歧视性等内容按以下要求提出宝贵意见。

1.所提意见要求注明具有倾向性、歧视性的具体内容,并写明具体原因。例如：某技术参数为某品牌所特有的参数，排斥了其它品牌产品。如技术参数无倾向性，供应商只提具体修改意见我司将不予采纳。

2.所提意见请于2014年5月4日17：00时前以书面形式(加盖单位公章)传真至我司并将有关意见发送电子邮件（邮件标题注明：XX设备修改意见）至tenderee@163.com，逾期不予受理。

各潜在供应商所提的意见中应注明本单位的名称与联系方式（含移动电话），以便我司进行沟通联系。我司对各单位的名称与联系方式严格保密，对所反映的情况和问题，将认真进行调查核实。

联 系 人：胡宁 李保东

通讯地址：深圳市福田区泰然九路金润大厦7层E单元

邮政编码：518040

电　　话：82800088、82800099-839

传　　真：82800022

公司网址：http://www.sfcx.cn

E－ mail：tenderee@163.com

深圳市三方诚信招标有限公司

二〇一四年四月二十八日

附：        医疗设备（A包）采购项目技术参数

一、设备名称：

单光电子发射型电子计算机断层扫描（ECT）1台、16排螺旋CT扫描系统1台及数字化乳腺机1台。

二、技术参数及要求：

- 单光电子发射型电子计算机断层扫描（ECT）1台，原装进口，最新机型：

- 探头部分：

- 数目及角度：双探头，可变角，矩形，全数字化；

- 视野：≥400×540mm；

- 数/模转换：每个光电管应是数字通道A/D转换；

- 晶体厚度：≥3/8″；

- 最大计数率：≥350kcps；

- 多能量窗采集功能，提供原厂datasheet：

- 能量窗数量：≥16；

- 不同能量窗重叠采集功能：标配；

- 同时进行不同采集能量窗：≥3；

- 同时进行不同条件图像采集：≥1组，提供原厂datasheet；

- 光电倍增管：≥59；

- 能量范围：≥40~500kev，提供原厂datasheet；

- 固有空间分辨率(NEMA2001)：提供原厂datasheet：

- 固有空间分辨率(CFOV:FWHM)：≤4.5mm；

- 固有空间分辨率(UFOV:FWHM)：≤4.5mm；

- 固有空间分辨率(CFOV:FWTM)：≤8.3mm；

- 固有空间分辨率(UFOV:FWTM)：≤8.5mm；

- 硬件非能量依赖探头：PMT高压固定型：

- 探头质控校正：可使用不同核素泛源；

- 探头全能量范围质控校正：也可使用同一种核素；

- 固有能量分辨率(NEMA)：≤9.8 %，提供原厂datasheet；

- 空间线性(NEMA)，提供原厂datasheet：

- 有效视野，微分：≤0.1mm；

- 有效视野，绝对：≤0.5mm；

- 中心视野，微分：≤0.1mm；

- 中心视野，绝对：≤0.5mm；

- 固有均匀性(NEMA)，提供原厂datasheet：

- 有效视野，微分：≤2.5%；

- 有效视野，积分：≤4.5%；

- 中心视野，微分：≤2.1%；

- 中心视野，积分：≤3.5%；

- 探头间灵敏度的差异 ≤5%；

- 静态采集：64×64/128×128/256×256/512×512；

- 采集功能：全身动态，断层，门控及门控断层；

- 门控断层采集：数据矩阵64×64，128×128；

- without scatter空间分辨率：≤8.1mm/FWHM@10cm；

- with scatter空间分辨率：≤8.1mm/FWHM@10cm。

- CT部分：

- CT每圈最大扫描层数：≥16层/圈；

- 探测器Z轴有效覆盖范围：≥20mm；

- 探测器总数：≥1500个；

- 球管最大输出电压：≥120KV；

- 球管最小电流：≤30mA；

- 球管最大电流：≥80mA；

- 空间分辨率(Z轴方向)：≥3Lp/cm；

- 低对比度分辨率：≤5mm@0.5% on 20cm CATPHAN；

- 最薄层厚：≤6mm。

- 机架：

- 开放式机架，能满足各种临床成像要求：

- 坐位及站位成像：探头高度可调节；

- 机架下无突出障碍物：满足；

- 两个探头采集面可以零度接触：满足；

- 无线遥控器：满足；

- 病人安全保护装置：标配；

- 探头全自动归位功能：标配；

- 探头电磁波实时感应技术：标配；

- 机架孔径：≥60cm；

- 探头头尾脚倾斜功能：标配。

- 检查床：

- 高稳定扫描床：双端固定，扫描时两端无水平位差；

- 承重：≥220kg；

- 床面衰减率：≤10%；

- 病人可双侧上下床：标配；

- 扫描床最大覆盖范围：≥195cm。

- 准直器：

- 准直器压力传感保护：标配；

- 低能高分辨准直器：一对；

- 高能通用准直器：一对。

- 计算机：

- 数据采集处理系统前后独立：标配；

- 采集工作站，最新规格型号；

- CPU：≥2.8G；

- 内存：≥1G；

- 硬盘：≥80GB；

- 液晶显示器：≥17″；

- 处理工作站，最新规格型号；

- CPU：≥3.4G × 2；

- 内存：≥4G；

- 硬盘：≥300GB；

- DVD/CD-RW：标配；

- 液晶显示器：≥19″；

- 通讯数字输出接口DICOM3.0：标配。

- 临床应用软件：

- 图像显示及分析功能：

- 同时进行显示与运算分析：多个图像/曲线/感兴趣区；

- 可同时显示独立的数据或图像：≥3组；

- 图标或鼠标控制图像：放大/缩小/移位；

- 滤波、电影、对比、注释等：标配；

- 图像三维显示处理软件包：标配；

- 最新临床心脏分析软件包：集成软件包；

- 心肌断层斜轴校正，三轴显像：标配；

- 门控心肌断层与定量分析：标配；

- 门控心脏断层：灌注运动和静态分析；

- 室壁运动电影显示：标配；

- 血池显像：标配；

- 心功能分析，相位分析：标配；

- 心肌定量分析：标配；

- 心肌灌注显像：靶心图显示定量分析；

- 门控心血池：EF/局部EF值(局部室壁)运动；

- 门控心血池断层显像：标配；

- 神经系统脑功能分析软件包：

- 脑三维图像显示：标配；

- 脑断层图像显示：标配；

- 肾脏功能分析：

- 基本分析：对利尿试验前后的图像能分开处理；

- 动态分析：标配；

- 静态图像显示：标配；

- ERPF肾有效血浆流量分析：标配；

- GFR肾小球滤过率分析：标配；

- 肾血流灌注分析：标配；

- 左右肾清除率分析：标配；

- 各器官或系统的断层显像：

- 骨骼常规分析及图像显示处理：标配；

- 全身骨骼图像显示分析：标配；

- 骨三相分析：标配；

- 骨断层显像分析：标配；

- 唾液腺功能分析：标配；

- 甲状腺显像的显示处理：标配；

- 甲状腺摄取定量和功能分析：标配；

- 肝脏血流定量分析：标配；

- 肝胆系统图像的显示处理：标配；

- 胆囊胆汁排放分析：标配；

- 肺通气、灌注显像定量分析：标配；

- 肺左右摄取率定量分析：标配；

- 食道反流显示和分析：标配；

- 胃排空分析：标配；

- 食道通过时间分析：标配；

- 食道、胃、肠功能分析：标配；

- 图像的重建：矢/冠/轴/斜及指定参数心脏断面；

- 各种曲线、直方图及图像运算：标配；

- 全自动图像融合软件：与PET/CT等多种影像融合、分析；

- 心电触发器装置：标配；

- 质控软件：标配；

- 能量、线性、均匀性校正软件：标配；

- 旋转中心有校正软件：标配；

- 测试模型：铅栅模型；

- 头托：标配；

- 一次采集可获得多组数据：动/静态/门控/不同矩阵与停止条件；

- 高精度重建软件分辨率：系统<5.2mm；断层<5.2mm；

- 提供心脏快速采集技术：如跟心技术或IQ SPECT或Evolution技术；

- 中文报告系统：标配。

- 16排螺旋CT扫描系统1台，原装进口，最新机型：

- 扫描机架系统：

- 扫描机架孔径：≥700mm；

- 扫描机架倾角：≥±30°，0.5度变化，操纵台遥控；

- 驱动方式：投标人说明；

- 滑环类型：低压滑环；

- 冷却方式：风冷；

- 探测器类型：高速稀土陶瓷；

- 探测器排数：≥24排；

- 探测器Z轴宽度：≥19mm；

- 每排探测器数目：≥672个/排；

- 每排探测器通道数：≥1344个/排；

- 最薄采集层厚：≤0.6mm；

- 数据传输：≥1.1GB/s；

- 快速启动扫描功能：≤5分钟通电到扫描。

- 扫描床系统：

- 扫描床垂直升降可低至：≤60cm；

- 扫描床垂直升降可高至：≥83cm；

- 扫描床水平移动范围：≥130cm；

- 床水平可扫描范围：≥150cm；

- 最小水平移床速度：≤0.5mm/s；

- 最大水平移床速度：≥100mm/s；

- 病人床承重量：>200kg；

- 床移动精度：≤±0.25mm/200kg；

- 病人床附件：标配。

- X线球管及高压发生器：

- 球管阳极热容量：≥8.0MHU；

- 阳极最大散热率：≥1600kHU/min；

- 发生器功率：≥60KW；

- 球管最大电压：≥140KV；

- 球管最大电流：≥500mA；

- 球管大焦点：≤1.0×1.0mm；

- 球管小焦点：≤0.5×1.0mm；

- 球管保证：1年(一年内损坏免费更换新球管)；

- 动态双焦点技术DFS：轴扫及螺旋扫描状态下都能应用。

- 扫描参数和图像质量：

- 每圈扫描层数：≥16层/360°；

- 最短扫描时间：≤0.8s/360°；

- 扫描采集视野：250~500mm；

- 定位片扫描长度：≥1000mm；

- 定位片扫描宽度：≥500mm；

- 定位片计划：双定位；

- 螺距连续可调：0.4~1.7，连续可调；

- 最快覆盖速度：≥100mm/s；

- 单次连续螺旋扫描：≥100秒；

- 空间分辨率：≥24LP/cm@0%MTF；

- 密度分辨率：≤4mm@0.3%；

- 噪声：≤0.27%；

- CT值范围：-1000~+3072；

- 图像重建矩阵：≥512×512；

- 高分辨率图像重建矩阵：≥512×512；

- 超高分辨率图像重建矩阵：≥512×512。

- 主计算机系统：

- 主CPU型号：最新规格型号；

- 主频：≥2.0GHz；

- 内存：≥4.0GB；

- 图像硬盘容量：≥146GB；

- 图像存储量：≥250,000幅(512矩阵不压缩)；

- 图像显示矩阵：≥512×512；

- 图像重建速度：≥16幅/秒，三维锥形束算法；

- 图像重建技术：三维锥形束算法；

- 外设存储系统：DVD刻录；容量≥4.7GB；

- 显示器：≥19″液晶，1280×1024；两台；

- 图像格式和传输存储：DICOM3.0；

- 自动语言提示功能：标配；

- 操作台可进行图像后处理：MPR/MIP/3DSSD/CTA/3DSVA；

- 自动照相功能：标配；

- DICOM Modality Worklist：标配；

- 计算机用不间断电源：30分钟。

- 标配任一影像后处理工作站 AW4.4/LEONARDO/EBW4.0/Vitrea2：

- CPU型号：投标人说明；

- 主频：≥2.8GHz；

- 内存：≥8GB；

- 硬盘容量：≥147GB；

- 图像存储：≥260,000幅，512矩阵不压缩图像；

- DVD-RW：标配；

- 显示器：≥19″液晶，1280×1024；

- 图像格式、传输存储：DICOM3.0；

- 逻辑智能化操作界面：标配；

- 自动照相功能：标配。

- 临床应用软件：

- 多平面重建MPR：标配；

- 任意曲面重建CVMPR：标配；

- 最大密度投影MIP：标配；

- 最小密度投影MinP：标配；

- 表面三维重建3DSSD：标配；

- CT血管成像CTA：标配；

- 高级容积处理软件VR：标配；

- 智能循迹切割容积：标配；

- 自动窗宽窗位成像：标配；

- 定量CT测量工具包Q-CTA：标配；

- 三维小结节分析：标配；

- CT电影CINE：标配(≥30幅/秒)；

- 三维CT内镜CTE：标配；

- 动态扫描CT时间密度曲线：标配；

- 容积伪影去除技术：标配；

- 超精细图像处理技术：标配；

- 实时自动造影剂跟踪：标配(一次注射扫描)；

- 自动mA选择功能：标配；

- 动态mA调制功能：标配；

- 婴幼儿扫描专用协议：标配；

- 自动相关层面图像显示：标配；

- 灌注成像软件：标配；

- 肝脏灌注成像：标配；

- 血管狭窄自动分析软件：标配；

- 要求具备一键去除骨骼功能：标配；

- 血管自动提取和识别功能：标配；

- 自动追踪血管中心线拉直显示：标配；

- 血管直径、狭窄曲线和百分比：自动分析测量。

- 心脏成像软件包：

- 心脏180度采集成像：标配；

- 2周期心脏采集重建：标配；

- 3周期心脏采集重建：标配；

- 4周期心脏采集重建：标配；

- 最高时间分辨率：≤53ms(四周期)；

- 成像窗自动校准：适应心率不齐病人的心脏采集；

- 一体化心电门控：标配；

- 回顾性门控采集重建：标配；

- 前瞻性门控扫描：标配；

- 扫描剂量门控调制：标配；

- 三维锥形束算法心脏重建：标配；

- 心血管冠脉造影：标配；

- 一键式自动去胸壁功能：标配；

- 一键式冠脉提取功能：标配；

- 冠脉树自动分离功能：标配；

- 冠脉钙化分数评估分析软件：标配；

- 冠脉造影报告软件：标配；

- 钙化分数评估报告软件：标配；

- 心脏球形地图显示：标配；

- 心脏三维地图显示：标配；

- 心脏全景二维地图：标配；

- 心脏“魔镜”功能：观察冠脉钙化斑块、软斑块、支架等。

- 数字化乳腺机1台，原装进口，可升级至穿刺活检型：

- 平板探测器：

- 类型：乳腺专用非晶硒或非晶硅碘化铯；

- 尺寸：≥23×30cm；

- 图像矩阵：≥2394×3062；

- 动态范围：≥13bit；

- 空间分辨率：≥5.0 lp/mm；

- DQE：≥50% @ 1 lp/mm。

- X线管球：

- 焦点：0.1/0.3mm双焦点；

- 最大毫安：≥100mA；

- 阳极热容量：≥160KHU；

- 管套热容量：≥2.4MHU；

- 高速旋转阳极：≥8800转/秒；

- 滤片材料：钼/铹双滤过装置；

- 阳极靶面：钼/钨双靶。

- 滤线器：

- 滤线栅栅比：≥5:1；

- 栅密度：≥31 lp/cm；

- 滤线栅类型：活动。

- X线发生器：

- 高压产生方式：高频逆变式；

- 最大输出功率：≥4.5kW；

- 最高管电压：≥35kV；

- 最大输出毫安秒：≥500mAs；

- 全自动曝光量控制功能：根据乳房厚度及压迫器力度自动调节。

- 检查支架：

- 垂直移动范围：≥69~135cm；

- 旋转角度：≥+180°/-180°；

- 臂的旋转及升降运动：全部采用电动方式；

- 压迫器最大压力：≥200N，脚闸可控制最佳压迫力；

- 曝光完成后自动放松回位功能：标配；

- 穿刺活检能力：标配。

- 附件：

- 乳房压迫器和机架升降控制：两边都具备脚闸；

- 配备原厂铅防护屏：≥0.5mm Pb，面积≥2000×750mm。

- 乳腺专用工作站：

- 硬盘≥500GB(≥1000个检查) ；

- 触摸式医用液晶显示器1台，≥19″，高亮度/高对比度；

- 自动删除历史图像；

- 支持DICOM3.0；

- 图像显示：≤11s；

- 专用乳腺图像处理软件；

- 测量、标注、缩放等基本功能：标配。

- 第三方CT双头造影剂输送系统1台，压力≥325psi，悬吊：

- 注射头：双马达同时吸药，自动追踪，推杆连接；

- 控制屏：真彩LCD，触摸控制屏；

- 注射针筒：200ml一次性无菌，带半导体加热套。

- 第三方升级服务：

- 软阅片会诊系统升级：满足会诊教学等需要，模式预设、一键切换：

- 会诊平台：集成式信息端口、内置电源、线缆隐藏设计；

- 丰富的信号输入：PACS、PPT、播放器、胶片直投等；

- 专业级影像输出：双投影，高亮度≥5500，高分辨≥1600×1200；

- 一体化触摸屏控制：内存≥2G，接口≥6，输入端≥5，输出端≥3；

- 辅助会诊软件：按键集中管理，音视频自动保存；

- 专业会诊环境处理：智能灯光管理，音效控制；

- Slot Scan升级：全景长骨拼接技术；

- IDOS升级：低剂量运算技术，最新版本。

- 依需要，赠送第三方打印机 具备彩色打印能力，不纳入采购预算。

备注：加注星号（“*”）的参数为主要参数，一项不符即否决其投标，其他为一般参数。