| 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基因测序仪 | 1 | 项 |  |
| 一、技术要求 |  |  |  |
| 1. 8泳道毛细管的全自动电泳系统 2. 采用Sanger测序技术，为最准确而权威的基因变异简单方法，可进行长片段DNA测序、快速重测序、灵活的片段分析或者多种应用的组合 3. 电泳电压：高达20 kV 4. 导热系统设计：动态温度控制从18℃到70℃（包括但不限于），更好满足DNA片段分析时对温度控制的严格要求 5. 采用长寿命、波长503 nm-506nm范围的固态长寿命激光作为光源，采用标准电源供电，无需散热 6. 不同仪器之间、各次运行之间、以及不同毛细管之间的信号达到高度一致性 7. 无线射频识别技术：追踪关键消耗品数据并记录管理信息 8. 先进的多色荧光分析能力：可同时检测至少5种不同的荧光染料 9. 温度范围（包括但不限于）：15-30℃； 10. 湿度要求（包括但不限于）：20-80% 11. 电源电压（包括但不限于）：100-240V±10%，50-60Hz±10% 12. 应用灵活性：一种毛细管阵列、一种聚合物分离胶，通用于大部分研究应用 13. 简单的安装、操作和维护,自动灌胶、自动上样装置，可24小时无人监控连续运行 14. 内部无涂层的毛细管，配合内置框架，便于安装 15. 两种长度的毛细管支持多种应用及运行方式：36cm,50cm 16. 测序分析软件：用于测序数据的分析、显示、编辑、保存和打印 17.片段分析软件：用于基因分型、等位基因判定、片段分析和SNP分析 |  |  |  |
| 二、配置要求 |  |  |  |
| 1. 基因测序仪主机 2. 计算机工作站及液晶显示器 3. 整合的软件，用于仪器控制、数据采集、质量控制，及用于碱基检出和片段筛分的样品文件自动分析 4. 测序分析软件 5. 片段分析软件 |  |  |  |
| 三、售后服务 |  |  |  |
| 提供三年保修 |  |  |  |
| 备注：1.所有技术要求中，其中5条（含5条）条款不满足将导致废标。 |  |  |  |
| 三、售后服务要求: |  |  |  |
| 1．投标人应对所提供的货物提供3年的免费维修服务。 2. 开机率≥ 95%，仪器故障要求12小时内到达现场，48小时内解决。 3. 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 4. 货到安装验收合格并提供全额发票后支付合同金额的95%，余额在验收合格后一年支付。 |  |  |  |