| 设备名称 |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动化细胞遗传学中期分裂相染色体收获系统 |  |  | 1 | 项 |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |
| - 设备：自动化细胞遗传学中期分裂相染色体收获系统 设备用途：主要用于染色体核型分析中高效率的完成收获外周血，骨髓，羊水或其他悬浮培养细胞的染色体以用于细胞遗传分析，显著减少收获时间，提高收获质量，以使专业技术人员可以用其宝贵的时间和精力放在对染色体的分析鉴定上，明显减低工作强度、大大提高工作效率，同时提高诊断准确率。 一、技术参数： 1、作为细胞悬液的染色体收获系统，可应用于产前诊断、生殖医学、血液病和辐射损伤等领域的外周血、骨髓、羊水等标本的染色体和微核收获应用。 2 样品通量： 一次可完成≥16个细胞培养液染色体收获。 3 处理时间：≤2小时/批次。 4 兼容不同形状的玻片（圆形及方形）。 5 应可自动低渗液加热：在低渗液注入前，自动将低渗液加热到37摄氏度。 6 加注低渗液/固定液模式应包含但限于脉冲式加注和边加注边震荡吹打的模式. 7 低渗细胞培养液体积：5~10ml，可使用标准圆底和锥底离心管。 8 震荡吹打混匀力度可调，且每个过程可选择2个强度级别，级别1震荡速度可调范围：0～70，级别2震荡速度可调范围：0～70，上述的可调功能是保证系统即适合于微核应用、骨髓等细胞标本的轻微震荡吹打混匀需求和外周血细胞的强力震荡吹打需求必须功能。 9 双通道注液和吸液针头，以确保不因管道堵塞而致整个实验过程失败。 10 离心速度：1200~1500RPM（320G），可调。 11 标配自动配置固定液装置。 12 低渗处理温度：37℃。 13 离心室温度：37℃。 14 内置计算机、触摸屏控制界面，内置外周血、羊水、骨髓等标准操作程序并可修改，内置预设程序≥15个。 15 标配空气及有毒气体过滤装置，可使用HEPA过滤滤芯（过滤灰尘）和活性炭过滤（过滤有毒有害气体）两种过滤滤芯。 二、设备配置清单： - 全自动染色体/微核细胞收获系统主机，1台 - 离心系统，1套 - 自动吸取上清液系统，1台 - 自动针头清洗系统，1台 - 低渗液及固定液注入系统，1套 - 载样台：4X4孔，1套 - 程序控制系统（触摸屏界面），1套 - 电源，1套 - Tank (20L)，1个 - Falcon tube，1条 - 试剂瓶，1个 - 安装调试、培训、1年保修、用户手册，1套 - 三、售后服务要求: 1．投标人应对所提供的货物提供3年的免费维修服务。 2. 开机率≥ 95%，仪器故障要求12小时内到达现场，48小时内解决。 3. 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 备注：所有技术要求中，其中5条（含5条）条款不满足将导致废标。 说明： - 以下序号并非和格式合同序号相对应，仅为本合同主要条款编排。 2、以下商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受下述要求，投标人必须满足商务条款中各条款，否则，直接导致废标。 |  |  |  |  |  |
| 条款号 | 内容 | 规定 |  |  |  |
| 1 | 交货期 | 合同签订之日起90天内完成交货，然后根据医院需求在指定时间内完成安装、测试和验收合格并交付使用。 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 | 甲方指定地点。 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 | 货到安装验收合格并提供全额发票后支付合同金额的90%，余额在验收合格后一年支付。 |  |  |  |
| 4 | 验收要求 | 货物到达后，乙方应向甲方提供全套的设备配置清单及检验产品合格证，使用说明书及其它的技术资料。由甲方（设备科，使用科室或专家）与乙方共同清点和验收。 |  |  |  |
| 5 | 产品质量要求 | 乙方提供的产品必须满足招标文件及技术参数要求，配置的全新产品。并且必须符合国家有关质量标准或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。 |  |  |  |
| 6 | 赔偿要求 | （1）由于乙方的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天将终止合同并通过法律程序对乙方进行索赔。 （2）由于乙方的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5％或按实际损失罚款。情节严重者，甲方将依法律程序对乙方进行索赔。 |  |  |  |
| 7 | 售后服务内容、要求和时限 | （1）质保期内，设备如发生故障，乙方维修人员应在接到故障通知后12小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知24 小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知 48小时内更换修理完毕。48小时不能解决时提供备用机。保修期内有任何质量问题，乙方必须无偿维修或更换存在质量问题的设备产品。质保期满后，由乙方提供售后服务，48小时维修到位，否则延误所造成的损失由乙方负担。 （2）在机器硬件条件许可的情况下，可进行软件的免费升级。乙方应具有提供日常维护和技术支持的能力；乙方必须在广东省内设有常驻售后服务机构，能提供正常的技术、备品条件服务等。 （3）提供必需备品、备件，以便设备正常安装。 （4）质保期满后，对甲方进行的售后服务只收更换部件的成本费，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。 （5）乙方保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与甲方无关。 （6）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。 （7）在质保期内，必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：（1）开机率在90-95%之间按一赔二延长保证期；（2）开机率在85-90%之间按一赔五延长保证期；（3）开机率低于85%，乙方必须无条件更换新机，并重新计算保证期，以及赔偿甲方的直接经济损失和间接经济损失。 （8）广东地区设有维修站。 |  |  |  |
| 8 | 其他 | 乙方负责办理一切与设备进口有关的合法手续，并将货物送到甲方指定地点，所需费用包括银行费用，商检费，报关报检费，运达的运费等均由乙方支付。 |  |  |  |