| 设备名称 |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动染色体扫描分析系统 |  |  | 1 | 项 |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |
| - 设备：全自动染色体扫描分析系统 设备用途：主要用于染色体核型分析对于遗传疾病诊断、优生优育及产前诊断、白血病诊断、基因突变检测、肿瘤物理学研究中高效率的完成图解的预处理、读取、分类、存储等繁杂耗时的工作，以使专业技术人员可以用其宝贵的时间和精力放在对染色体的分析鉴定上，明显减低工作强度、大大提高工作效率，同时提高诊断准确率。 一、技术参数： 1、显微镜配备要求 1.1 标配全自动研究级正立显微镜。 1.2 光路系统：IC2S无限远光路系统设计，可同时对色差和反差进行双重校正。 1.3 透射光光源，应具有光管理器功能，使转换物镜无需调节光亮度。 1.4 荧光光路具有光陷阱（Light Trap）技术，能有效消除非焦平面的杂散光。 1.5 增强反差型高性能萤石物镜，可同时校正四种颜色色差： 1.5.1 10X/ N.A.≥0.30。 1.5.2 63X/ N.A.≥1.25。 1.6 标配三目分光出口镜座，15°/25 (100:0/0:100)，垂直翻转图像，可调停。 1.7 标配全电动≥6孔物镜转盘，标配物镜数≥4个，全部物镜并可同时安装于物镜转盘。 1.8 机身标配触摸屏，以显示和控制显微镜的工作状态，物镜转换，载物台升降，光路控制，分光比例等功能，可通过显微镜触摸屏及人手控制。 1.9 机身触摸屏尺寸：对角线≥14.3cm。 1.10 标配目镜10X/23 mm，屈光度独立可调。 1.11 Z轴电动升降，Z轴步进精度≤10nm，步进速度≥8mm/ 秒；扫描平台X、Y轴移动精度≤1um。 1.12 显微镜主机标配自定义按钮≥10个。 1.13 显微镜主机标配TCP/IP，USB，RS232，CAN，Close loop接口。 1.14 标配染色体分析专用制冷快速扫描CCD数码相机： 1.14 .1 物理分辨率：≥1360 x 1024像素 (SXGA) ，单色CCD 1.14 .2 感光片大小： ≥2/3英寸。 1.14 .3 满井电子： 17,000 e 1.14 .4 拍摄速度≥15 fps @1360 x 1024 1.14 .5 曝光时间：从 80 μs至270 s 1.14 .6 像素点：≤6,45 μm x 6,45 μm 1.14 .7 数码化深度：12 Bit；GAIN 1 ~16 1.14 .8 C型接口 2、主要配件 2.1 全自动染色体自动扫描平台：可同时扫描≥8张玻片，带控制手柄及自动控制软件一套。 3、染色体自动识别抓图软件 3.1 系统能够依次扫描自动找出中期分裂相，实际中期分裂细胞扫描速度≥8幅/秒，整张玻片扫描时间≤3分钟。 3.2 仪器可按程序自动用20倍物镜扫描全部或设定数目的中期分裂细胞后直接转用100倍油镜拍下设定数目的最佳分裂相用于分析，全过程时间≤10分钟，无需人工干预。 3.3 系统能够自动转至高倍油镜自动重拍所选的中期细胞而无需人工干预。 3.4 系统应能过程全部自动完成自动扫描玻片、选择细胞、拍摄图象、捕捉不同Z轴的图象等，并可根据实验方法的不同自动记录数据和产生结果报告。 3.5 标配筛选细胞的智能化分类器并可以被训练和编程，使其具有不同样品标准选择。 3.6 软件应能驱动油镜自动加油而无须人工加油。 3.7 显示界面能同步显示扫描预览、扫描图库、玻片地貌图、玻片扫描进程图等参数。 3.8 软件可设定玻片扫描范围、寻找中期分裂相数量、灵敏度和油镜下采集分裂相数量。 3.9 用户可以在图廊中查看所选中期细胞并决定选择或删除该中期。 3.10 该软件能与染色体组型软件及荧光原位杂交（FISH）成像系统无缝集成。 3.11 标配FISH分析模块。 二、设备配置清单： - Axio Imager Z2 显微镜主机一台； - 增强反差型平场荧光物镜10x（NA0.3）一个； - 增强反差型平场荧光物镜20x (NA0.5）一个； - 增强反差型平场荧光物镜40X（NA 0.75）一个； - 增强反差型平场荧光油镜63X (NA 1.25)一个； - 扫描台一个； - 染色体扫描软件包一个； - 染色体核型分析软件（在线版）一个； - 荧光原位杂交（FISH）分析软件一个； - 数码摄像头一个； - 染色体核型分析软件(中文版)一个。 - 12V 100W透射光光源备用灯泡二个 - 三、售后服务要求: 1．投标人应对所提供的货物提供3年的免费维修服务。 2. 开机率≥ 95%，仪器故障要求12小时内到达现场，48小时内解决。 3. 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 备注： - 所有技术要求中，其中5条（含5条）条款不满足将导致废标。 说明： - 以下序号并非和格式合同序号相对应，仅为本合同主要条款编排。 2、以下商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受下述要求，投标人必须满足商务条款中各条款，否则，直接导致废标。 |  |  |  |  |  |
| 条款号 | 内容 | 规定 |  |  |  |
| 1 | 交货期 | 合同签订之日起90天内完成交货，然后根据医院需求在指定时间内完成安装、测试和验收合格并交付使用。 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 | 甲方指定地点。 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 | 货到安装验收合格并提供全额发票后支付合同金额的90%，余额在验收合格后一年支付。 |  |  |  |
| 4 | 验收要求 | 货物到达后，乙方应向甲方提供全套的设备配置清单及检验产品合格证，使用说明书及其它的技术资料。由甲方（设备科，使用科室或专家）与乙方共同清点和验收。 |  |  |  |
| 5 | 产品质量要求 | 乙方提供的产品必须满足招标文件及技术参数要求，配置的全新产品。并且必须符合国家有关质量标准或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。 |  |  |  |
| 6 | 赔偿要求 | （1）由于乙方的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天将终止合同并通过法律程序对乙方进行索赔。 （2）由于乙方的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5％或按实际损失罚款。情节严重者，甲方将依法律程序对乙方进行索赔。 |  |  |  |
| 7 | 售后服务内容、要求和时限 | （1）质保期内，设备如发生故障，乙方维修人员应在接到故障通知后12小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知24 小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知 48小时内更换修理完毕。48小时不能解决时提供备用机。保修期内有任何质量问题，乙方必须无偿维修或更换存在质量问题的设备产品。质保期满后，由乙方提供售后服务，48小时维修到位，否则延误所造成的损失由乙方负担。 （2）在机器硬件条件许可的情况下，可进行软件的免费升级。乙方应具有提供日常维护和技术支持的能力；乙方必须在广东省内设有常驻售后服务机构，能提供正常的技术、备品条件服务等。 （3）提供必需备品、备件，以便设备正常安装。 （4）质保期满后，对甲方进行的售后服务只收更换部件的成本费，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。 （5）乙方保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与甲方无关。 （6）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。 （7）在质保期内，必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：（1）开机率在90-95%之间按一赔二延长保证期；（2）开机率在85-90%之间按一赔五延长保证期；（3）开机率低于85%，乙方必须无条件更换新机，并重新计算保证期，以及赔偿甲方的直接经济损失和间接经济损失。 （8）广东地区设有维修站。 |  |  |  |
| 8 | 其他 | 乙方负责办理一切与设备进口有关的合法手续，并将货物送到甲方指定地点，所需费用包括银行费用，商检费，报关报检费，运达的运费等均由乙方支付。 |  |  |  |