| 设备名称 | 基质辅助激光解吸串联飞行时间质谱仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |
| - 设备：飞行时间质谱仪 设备用途：设备主要应用于微生物（包括细菌、真菌、分枝杆菌、厌氧菌）快速鉴定、微生物属种的常规鉴定。 主要技术性能及指标 一、设备用途：应能满足微生物（包括细菌、真菌、分枝杆菌、厌氧菌）快速鉴定、微生物属种的常规鉴定的主要用途。 二、资质证书 2.1提供质谱仪配套软件和数据库CFDA注册证。 三、技术指标 1 硬件： 3.1.1 激光器激光频率：大于60Hz，且在1~60Hz范围内任意连续可调。可调整激光强度的激光器。激光发射次数≥6x107。 3.1.2 离子源： 3.1.2.1采用宽域离子聚焦技术，脉冲离子提取技术或其它技术，使在宽质量范围内同时达到高分辨率的要求。 3.1.2.2离子源采用高灵敏度设计，微波自动清洗永不间断离子源，通过软件一键式完成离子源清洗，无需卸真空，方便日常维护，确保仪器长期稳定运行。 3.1.2.3离子源电离处为无网格设计，提高仪器检测灵敏度。 3.1.3 检测器：电子倍增管检测器，要求具有长寿命，宽的动态范围，高分辨率和高质量精度。 3.1.4 检测速度：单个样品完成时间≤3分钟，60分钟可完成样品数≥200个。 3.1.4 真空泵：采用无油真空泵，在降低噪音。 3.1.5 专用样品盘，可进行单个或多个样品测定。样品盘可点样本数≥380个，并应带有条形码。样品靶板灵敏度高，可重复使用。 3.1.6 专用飞行管，飞行距离≥1200毫米。 3.2 软件： 3.2.1 数据库:内数据（MSP）准确可信，≥7000种以上微生物菌株，数据库应有大于生物菌株的信息，数据库中应包括≥400个属、≥2300个菌种的特征指纹图谱。提供技术参数证明材料。 3.2.2 软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能。 3.2.3 软件具备自行建库、聚类分析和PCA分析的高级分析及统计功能，允许用户将自己的数据导入数据库中，完成数据库的扩充和自定义，医学蛋白组学软件系统，能发现与鉴定生物标志物。 3.2.4软件需实现数据的高级分析，提供包括聚类分析和PCA分析在内的统计功能。并允许软件提供方将自己的数据导入到数据库中，完成数据库的扩充和自定义，同时软件提供方亦可以对原有数据内的数据进行编辑，给予最大程度的使用自由度； 3.2.5 软件应能与LIS/HIS 无缝连接。 3.2.6 设备硬件与软件兼容性可靠，运行稳定。仪器的硬件，软件，数据库,由统一的生产厂商提供,确保软硬件兼容和性能稳定。能提供自动化的自诊断程序，使仪器可进行方便，快捷的全自动自我诊断，方便用户及时掌握仪器情况，发现问题及时处理。 3.2.7 提供软件终生免费升级。 3.3 检测性能： 3.3.1 M/Z范围：分子量范围应可达500KDa； 3.3.2 分辨率：≥5000FWHM @ACTH18-39 (M H) , 2465 Da。 3.3.3 灵敏率： 250 fmol（BSA,牛血清白蛋白，上样量）； 250 amol （Glu-1-Fibronectin B ，上样量)； 3.3.4 质量准确度：蛋白混合物：<200ppm（外标法），<30ppm（内标法）。 3.4、消耗品 3.4.1 质谱鉴定专用标准化试剂盒需获CFDA认证。 3.4.2 质谱鉴定标准品：稳定的多肽混合物，外校准至少能保持24小时。 3.5、其他 3.5.1 标配气体发生器整套。 3.5.2 提供专用耗材最优惠报价清单。 二、设备配置清单： 1 激光器：频率1-50Hz可调， 激光聚焦直径可调，激光强度可调，适用于不同的MALDI样品制备方法 2 MALDI 离子源：在宽质量范围同时获得最高的分辨率 3 检测器：高灵敏度、快速微通道检测器，具有减少基质干扰信号的功能 - 三、售后服务要求: 1．投标人应对所提供的货物提供3年的免费维修服务。 2. 开机率≥ 95%，仪器故障要求12小时内到达现场，48小时内解决。 3. 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 4. 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。 5．提供全国免费维护电话。 6. 货到安装验收合格并提供全额发票后支付合同金额的90%，余额在验收合格后一年支付。 备注： 1.所有技术要求中，其中5条（含5条）条款不满足将导致废标。 |  |  |  |