一、设备名称：

CT扫描仪（256排以上）1套；单光子发射计算断层仪（SPECT）1套。

二、主要规格及系统概述：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CT扫描仪（256排以上） | *1 所投机型应为各设备制造商最新最先进机型，例如GE公司必须提供Revolution CT，Siemens公司必须提供SOMATOM Force，Philips公司必须提供iCT iMR或iCT iqon，Toshiba公司必须提供Aquilion One Vision |
|  |  | 2.机架系统 |
|  |  | *2.1 机架孔径≥78cm |
|  |  | 2.1.1 球管焦点到探测器距离≥109cm |
|  |  | 2.1.2 球管焦点到等中心点距离≥62cm |
|  |  | 2.2 机架以最高转速旋转时发出的噪音≤70dB |
|  |  | 2.3 机架驱动方式电磁直接驱动，或磁悬浮技术，或数字化钢带驱动 |
|  |  | 2.4 滑环类型：无碳刷滑环或低压滑环 |
|  |  | 2.5 滑环数据传输方式：射频信号传递 |
|  |  | 2.6 机架内部冷却方式：风冷或水冷 |
|  |  | 3.X线部分 |
|  |  | 3.1 高压发生器 |
|  |  | 3.1.1 高压发生器最高功率≥100KW |
|  |  | 3.1.2 最高输出管电流≥700mA |
|  |  | *3.1.3 最低输出管电流≤10mA |
|  |  | 3.1.4 输出管电压档位≥4挡 |
|  |  | *3.1.5 最高输出管电压≥140KV |
|  |  | 3.1.6 最低输出管电压≤70KV |
|  |  | 3.2 球管 |
|  |  | 3.2.1 球管热容量≥6.5MHU |
|  |  | 3.2.2 球管最大散热率≥3.0 KW |
|  |  | 3.2.3 球管冷却方式：风冷或油冷 |
|  |  | 3.2.4 球管焦点：动态变焦技术 |
|  |  | 4.探测器 |
|  |  | 4.1 探测器材料：320排以上GOS材料探测器或256排Gemstone材料探测器 |
|  |  | 4.2 单组探测器Z轴物理宽度 ≥160毫米 |
|  |  | 4.3 探测器Z轴排列：等焦探测器或球面探测器设计 |
|  |  | *4.4 探测器单元总数>210,000个 |
|  |  | 4.5 数据采样率≥8900Hz |
|  |  | 4.6 数据采集系统：DAS高集成化设计 |
|  |  | 4.7 准直器：具备3D后准直器，能够阻挡X/Y和Z轴方向的散射线，并对X线入射探测器单元进行精确制导 |
|  |  | 5.扫描床 |
|  |  | 5.1 扫描床水平移动范围≥2000mm |
|  |  | 5.2 扫描床最大水平移动速度≥300mm/秒 |
|  |  | 5.3 扫描床垂直升降可低至≤50cm |
|  |  | 5.4 扫描床垂直升降最高点≥98cm |
|  |  | 5.5 扫描床精度最大承重≥220KG |
|  |  | 5.6 在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面：具备 |
|  |  | 5.7 扫描床控制脚踏开关：具备 |
|  |  | 6.主控制台 |
|  |  | 6.1 主控台计算机 |
|  |  | 6.1.1 计算机主频≥6×2.6 GHz |
|  |  | 6.1.2 计算机内存≥48GB |
|  |  | 6.1.3 硬盘容量≥1TB |
|  |  | 6.1.4 图像存储量≥680,000幅（512X512不压缩） |
|  |  | 6.1.5 主控计算机软件平台：Linux或Unix |
|  |  | 6.1.6 液晶显示器尺寸：≥24寸 |
|  |  | 6.1.7 液晶显示器分辨率≥1920×1200 |
|  |  | 6.2 自适应统计迭代重建算法：具备，GE必须提供ASiR-V，西门子必须提供ADMIRE，东芝必须提供FIRST，飞利浦必须提供iMR |
|  |  | 6.3 高清锥形束容积重建算法：具备 |
|  |  | 6.4 直接启动装置可在扫描室内直接启动扫描，并带有倒计时显示装置 |
|  |  | 6.5 扫描优化设置≥8460个用户可编缉的优化多层扫描菜单 |
|  |  | 6.6 控制台三维后处理软件包：具备 |
|  |  | 6.7 智能射线优化：具备 |
|  |  | 6.8 智能射线轨迹跟踪功能：具备 |
|  |  | 6.9 智能造影剂跟踪功能：具备 |
|  |  | 6.10 智能射线滤过技术：具备 |
|  |  | 6.11 剂量报告：具备 |
|  |  | 6.12 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个方案中预置和完成不同算法的重建任务 |
|  |  | 6.13 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
|  |  | 6.14 双向交流系统：自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输 |
|  |  | 6.15 图像光盘存储系统DVD刻录（DICOM兼容）：具备 |
|  |  | 6.16 DICOM3.0提供DICOM3.0激光相机接口（传输/接收/打印/存档/查询/工作表等） |
|  |  | 6.17 图像多点自动实时传送：要求同时实时传送至多个工作站和PACS |
|  |  | 7.扫描参数 |
|  |  | *7.1 轴扫每圈最大Z轴覆盖范围≥8cm/ 360° |
|  |  | *7.2 轴扫每圈图象采集数≥256层/ 360° |
|  |  | 7.3 最快机架旋转速度≤0.28sec/360° |
|  |  | 7.4 最薄图像扫描层厚≤0.625mm |
|  |  | 7.5 图像重建速度≥50幅/秒（512X512矩阵） |
|  |  | 7.6 SFOV在高清（High-Resolution 和 Ultra High Mode)分辨率模式下，保证SFOV≥50cm |
|  |  | 7.7 DFOV≥50cm |
|  |  | 7.8 图像重建矩阵≥512X512 |
|  |  | 7.9 图像显示矩阵≥1024X1024 |
|  |  | 7.10 最薄层厚≤0.625mm |
|  |  | 7.11 3D自动mA及智能化剂量选择功能：具备 |
|  |  | 7.12 定位像长度≥1900mm |
|  |  | 7.13 扩展CT值范围：－31743到＋31743 |
|  |  | 7.14 在一次图像采集中，可以进行轴扫和螺旋融合扫描：具备 |
|  |  | 7.15 在一次图像采集中，可以进行门控和非门控融合扫描：具备 |
|  |  | 7.16 无需动床的最大动态灌注扫描范围≥16cm |
|  |  | 8.图像质量 |
|  |  | 8.1 各相同性分辨率≤0.23mm |
|  |  | 8.2 X/Y轴 空间分辨率 MTF=10% ≥18 Lp/cm |
|  |  | 8.3 X/Y轴 空间分辨率 MTF=50% ≥13 Lp/cm |
|  |  | 8.4 Z轴 空间分辨率 MTF=10% ≥12 Lp/cm |
|  |  | 8.5 Z轴 空间分辨率 MTF=50% ≥7 Lp/cm |
|  |  | 8.6 低对比度分辨率：用5mm体模测量：5mm@0.3%, 5mm重建层厚：≤9 mGy CTDI vol |
|  |  | 9.电源分配及稳压系统：具备 |
|  |  | 10.原厂CT专用工具：具备 |
|  |  | 11.支持DICOM3.0：具备 |
|  |  | 12.高级独立三维图像处理工作站 |
|  |  | 12.1 工作站总体要求 |
|  |  | 12.1.1 要求原厂制造 |
|  |  | 12.1.2 主频≥4×2.6G |
|  |  | 12.1.3 内存≥24G |
|  |  | 12.1.4 工作硬盘≥600G，另配2TB工作硬盘 |
|  |  | 12.1.5 图像存储数≥1,152 ,000幅（512x512矩阵） |
|  |  | 12.2 监视器尺寸≥19"LCD高分辨率彩显 |
|  |  | 12.3 监视器数量≥2台 |
|  |  | 12.4 主机和工作站之间有1000M网卡连接：具备 |
|  |  | 12.5 彩色打印接口，并能与工作站连接使用：具备 |
|  |  | 12.6 工作站图像处理方式：双屏同时显示，处理 |
|  |  | 12.7 基本临床应用软件 |
|  |  | 12.7.1 MPR，SSD：具备 |
|  |  | 12.7.2 3D：具备 |
|  |  | 12.7.3 MIP，CTE，CTA：具备 |
|  |  | 12.7.4 VR：具备 |
|  |  | 12.7.5 造影剂自动跟踪扫描软件：具备 |
|  |  | 12.7.6 去金属伪影技术软件：具备 |
|  |  | 12.7.7 肺通气功能自动分析软件：具备 |
|  |  | 12.7.8 智能呼吸导航系统：具备 |
|  |  | 12.7.9 直接浏览器：具备 |
|  |  | 12.7.10 直接三维重建功能：具备 |
|  |  | 12.7.11 多期相VR图像融合：具备 |
|  |  | 12.8 CT灌注软件 |
|  |  | 12.8.1 脑灌注：具备 |
|  |  | 12.8.2 脑灌注半暗带分析软件：具备 |
|  |  | 12.8.3 肿瘤灌注：具备 |
|  |  | 12.8.4 肿瘤PS图分析功能：具备 |
|  |  | 12.8.5 体部灌注：具备 |
|  |  | 12.8.6 肝脏灌注：具备 |
|  |  | 12.8.7 HAF肝动脉指数：具备 |
|  |  | 12.8.8 肾脏灌注软件：具备 |
|  |  | 12.8.9 前列腺灌注软件：具备 |
|  |  | 12.8.10 胰腺灌注软件：具备 |
|  |  | 12.8.11 脾脏灌注软件：具备 |
|  |  | 12.8.12 软组织灌注软件：具备 |
|  |  | 12.9 肺结节全自动分析软件：具备 |
|  |  | 12.10 呼吸系统分析软件包：具备 |
|  |  | 12.11 自动去骨软件：具备 |
|  |  | 12.12 血管分析软件：具备 |
|  |  | 12.13 结肠分析软件：具备 |
|  |  | 12.14 CT尿路造影技术：具备 |
|  |  | 12.15 头颈部CTA同步数字减影技术：具备 |
|  |  | 12.16 神经系统动静脉融合软件：具备 |
|  |  | 12.17 脑出血测量工具：具备 |
|  |  | 12.18 脑表面积分分析：具备 |
|  |  | 12.19 肝脏多期相融合技术：具备 |
|  |  | 12.20 肝体积测量工具：具备 |
|  |  | 12.21 腹腔脂肪测量软件：具备 |
|  |  | 12.22 骨骼内固定支架透视技术：具备 |
|  |  | 12.23 骨科畸形矫正评估：具备 |
|  |  | 12.24 内耳多功能成像技术：具备 |
|  |  | 12.25 全景齿科成像软件：具备 |
|  |  | 13.能谱成像：具备 |
|  |  | 13.1 能谱成像双能量切换时间：高压140KV和低压80KV进行瞬时切换，双能量切换的周期不大于0.5毫秒 |
|  |  | 13.2 原始数据空间能谱分析功能：具备 |
|  |  | 13.3 最快能量时间分辨率下的能谱成像扫描FOV≥50cm |
|  |  | 13.4 主控台上重建后直接发送能谱图像至PACS：具备 |
|  |  | 13.5 能重建出单能量图像：具备 |
|  |  | 13.6 能重建出能谱曲线：具备 |
|  |  | 13.7 能重建出有效原子序数：具备 |
|  |  | 13.8 基物质添加功能：具备 |
|  |  | 13.9 虚拟平扫技术：具备 |
|  |  | 14.其他配置 |
|  |  | 14.1 电脑：20台 |
|  |  | 14.1.1 i5处理器，内存≥8G，硬盘≥1T，独立显卡 |
|  |  | 14.2 2M阅片显示器： 20台 |
|  |  | 14.2.1医疗影像标准完全符合DICOM3.14标准 |
|  |  | 14.2.2屏幕尺寸≥21.3英寸医用一体机，分辨率≥1600x1200 |
|  |  | 14.2.3输入信号：Display port、DVI-D、VGA |
|  |  | 14.2.4采用非传统机械按键式的触控按键 |
|  |  | 14.3 4M阅片显示器：6台 |
|  |  | 14.3.1医疗影像标准完全符合DICOM3.14标准 |
|  |  | 14.3.2屏幕尺寸≥27英寸医用一体机，分辨率≥2560x1440 |
|  |  | 14.3.3两路DVI信号接口可分别输入，一路Display Port，可替代任意一路，DVI信号显示一路DIP信号接口 |
|  |  | 14.3.4采用非传统机械按键式的触控按键 |
|  |  | 14.4 6M阅片显示器：4台 |
|  |  | 14.4.1医疗影像标准完全符合DICOM3.14标准 |
|  |  | 14.4.2屏幕尺寸≥30英寸医用一体机，分辨率≥3280x2048 |
|  |  | 14.4.3 Display port ×2、DVI-D ×2 |
|  |  | 14.4.4采用非传统机械按键式的触控按键 |
|  |  | 14.5胶片扫描仪：1台 |
|  |  | 14.5.1平板式双面扫面，最大扫描幅面A3，光学分辨率≥600x600dpi |
|  |  | 14.6 悬挂式投影仪：2套 |
|  |  | 14.6.1分辨率≥2048x1080dpi，屏幕比例16:9 |
|  |  | 14.7教学用记录仪：1台 |
|  |  | 14.7.1机身防抖，数码像素≥2000万，最大分辨率≥5400x3600 |
|  |  | 14.8 除湿机：2台 |
|  |  | 14.9高压注射器：1台 |
|  |  | 14.9.1设备要求原装进口 |
|  |  | 14.9.2全自动三通道高压注射器，无需针筒；滚子泵单向动力传输，防止血液回流 |
|  |  | 14.10光盘刻录系统：1套 |
|  |  | 14.11移动防护屏：2套 |
| 2 | 单光子发射计算断层仪/（SPECT） | 一．技术参数 |
|  |  | 1.探头性能 |
|  |  | 1.1全数字化探头 |
|  |  | 1.2矩形视野 |
|  |  | 1.3有效视野(NEMA2001 UFOV): ≥540×400mm |
|  |  | 1.4晶体厚度：3/8英寸 |
|  |  | 1.5光电倍增管（PMT）≥59只/探头 |
|  |  | 1.6 固有能量范围：≥56-600KeV |
|  |  | *1.7 固有能量分辨率≤9.9% |
|  |  | 1.8 SPECT断层空间分辨率 （NEMA LEHR 散射校正，切向）≤7.5mm |
|  |  | 1.9 SPECT断层空间分辨率 （NEMA LEHR 散射校正，中心）≤9.9mm |
|  |  | 1.10 SPECT断层空间分辨率（NEMA LEHR 散射校正，径向）≤9.9mm |
|  |  | 1.11固有空间分辨率: (UFOV) FWHM≤4.0 m |
|  |  | 1.12固有均匀度 (UFOV) 微分≤2.5% (CFOV) 微分≤2.5% |
|  |  | 1.13固有空间线性(CFOV) 微分≤0.2mm (UFOV)微分≤0.2mm |
|  |  | *1.14单探头最大计数率≥300KCPS |
|  |  | 1.15提供全自动的实时能量、线性及均匀度自动校正系统 |
|  |  | 1.16提供全自动的实时旋转中心校正系统和实时核素衰变校正系统 |
|  |  | 1.17探头具有全自动身体轮廓跟踪功能，且探头在90度状态时仍需具有全自动身体轮廓跟踪功能。 |
|  |  | 1.18探头全自动归位功能 |
|  |  | 2.机架及床配置 |
|  |  | 2.1SPECT为开放式机架、双探头、自由可变角度 |
|  |  | 2.2机架孔径≥70cm |
|  |  | 2.3机架高度≤220cm |
|  |  | 2.4双探头至少具有3种采集角度 |
|  |  | 2.5检查床最大承重≥227kg |
|  |  | 2.6检查床的最低高度≤59cm |
|  |  | 2.7检查床的最高高度≥100cm |
|  |  | 2.8全身扫描范围≥200cm |
|  |  | 2.9床边检查自动记忆标尺 |
|  |  | 2.10床水平移动最大速度≥100 mm/s |
|  |  | 2.11配置有头托 |
|  |  | 3.准直器 |
|  |  | 3.1提供低能高分辨型准直器一对 |
|  |  | 3.2提供高能通用型准直器一对 |
|  |  | 3.3采用垂直更换准直器方式 |
|  |  | 3.4低能高分辨准直器间隔透射率≤0.3% |
|  |  | 3.5系统分辨率（LEHR@10cm，FWHM）≤7.8mm |
|  |  | 4.CT系统 |
|  |  | 4.1探测器类型：稀土陶瓷探测器 |
|  |  | *4.2CT探测器物理排数：≥24排 |
|  |  | 4.3 CT轴扫模式下每圈最多扫描层数≥16层 |
|  |  | 4.4每排探测器物理个数≥912个 |
|  |  | 4.5机架内部冷却方式：风冷或水冷 |
|  |  | 4.6高压发生器功率≥50KW |
|  |  | *4.7球管阳极热容量≥5MHU |
|  |  | 4.8球管最大输出电流≥345mA |
|  |  | 4.9球管最大电压≥140KV |
|  |  | 4.10阳极最大散热率≥840KHU/min |
|  |  | *4.11螺旋连续扫描时间≥100秒 |
|  |  | 4.12小焦点大小≤0.6×0.7mm |
|  |  | 4.13大焦点大小≤0.9×0.9mm |
|  |  | 4.14 扫描时间≤0.5s/360° |
|  |  | 4.15扫描模式：支持轴扫或螺旋扫描 |
|  |  | 4.16最小扫描层厚≤0.625mm |
|  |  | 4.17空间分辨率≥15LP/cm (0%MTF) |
|  |  | 4.18密度分辨率≤5mm@0.3%/15mGy |
|  |  | 4.19具有精准智能及大视野衰减校正技术 |
|  |  | 5.数据采集和处理系统硬件配置 |
|  |  | 5.1 配备超高档多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站 |
|  |  | 5.1.1．多功能采集工作站可以同时采集SPECT及CT，用于图像的显示、分析、后处理和管理 |
|  |  | 5.1.2．医用LCD监视器,分辨率≥1280*1024 |
|  |  | 5.1.3．操作系统为Linux或Windows系统 |
|  |  | 5.1.4．硬盘：≥500 GB硬盘 |
|  |  | 5.1.5．DVD刻录光驱 |
|  |  | 5.1.6．通讯：以太网 TCP/IP OSI协议，DICOM 3.0和Interfile 3.3使多种医学设备联通 |
|  |  | 5.2处理工作站性能指标 |
|  |  | 5.2.1 原厂高级独立影像工作站，可以同时完成SPECT及CT的后处理功能， 可在远离主机的房间独立工作，不与采集工作站主机共享硬盘 |
|  |  | 5.2.2．CPU: 主频≥ 3.6GHz |
|  |  | 5.2.3．主内存：≥8 GB DDR 内存 |
|  |  | 5.2.4．硬盘：≥1000 GB 硬盘 |
|  |  | 5.2.5．高分辨图形卡,显卡内存≥512M |
|  |  | 5.2.6．23" 高分辨液晶显示器 |
|  |  | 5.2.7．内置DVD刻录机 |
|  |  | 5.2.8．数据图像传输：TCP/IP；DICOM3.0 |
|  |  | 6.软件 |
|  |  | 6.1 SPECT采集软件包：动态、静态、断层、门控平面、门控断层及全身扫描的采集。 |
|  |  | 6.2 SPECT处理及显示软件包 |
|  |  | 6.2.1 各种脏器包括心、脑、肺、肾、肝等的数据图像处理及显示 |
|  |  | 6.2.2 2D感性趣区（ROI）的生成、处理及显示，便于临床定量分析 |
|  |  | 6.2.3 3D感性趣区（VOI）的生成、处理及显示，便于临床定量分析 |
|  |  | 6.2.4 各种曲线的生成、计算、处理及显示 |
|  |  | 6.2.5 图像间的数学及逻辑运算 |
|  |  | 6.2.6 图像的电影显示 |
|  |  | 6.2.7 三维图像处理软件包 |
|  |  | 6.2.8 全身断层采集与处理功能 |
|  |  | 6.2.9 动态采集与处理功能 |
|  |  | 6.2.10 具有滤波反投影和迭代法图像重建软件包 |
|  |  | 6.2.11 运动伪影自动识别及校正软件 |
|  |  | 6.2.12 具有心肌灌注断层显像软件包 |
|  |  | 6.2.13 肺灌注/通气功能分析 |
|  |  | 6.2.14 食道、胃、胆道、唾液腺及甲状腺等功能分析 |
|  |  | 6.2.15 局部脑血流灌注与定量分析软件 |
|  |  | 6.2.16 心血池处理软件 |
|  |  | 6.2.17 心肌灌注及坐标靶心图 |
|  |  | 6.2.18肾脏动态显像软件包，肾小球滤过率测定 |
|  |  | 6.2.19肾脏皮质功能软件包 |
|  |  | 6.2.20数据库管理软件 |
|  |  | 6.2.21质量控制软件 |
|  |  | 6.2.22高级临床开发软件 |
|  |  | 6.2.23视频图像捕获 |
|  |  | 6.2.24与PC机直接联网软件 |
|  |  | 6.2.25 DICOM3.0和INTERFILE3.3 |
|  |  | 6.3 CT处理及显示软件包 |
|  |  | 6.3.1．MPR |
|  |  | 6.3.2．MPVR |
|  |  | 6.3.3．3D软件包 |
|  |  | 6.3.4．最大密度投影MIP |
|  |  | 6.3.5．最小密度投影MinIP |
|  |  | 6.3.6．表面三维SSD |
|  |  | 6.3.7．透明技术 |
|  |  | 6.3.8．维容积显示 |
|  |  | 6.3.9．CT电影 |
|  |  | 6.3.10．一次注射完成造影剂智能动态跟踪 |
|  |  | 6.3.11．螺旋扫描降噪软件 |
|  |  | 6.3.12．运动伪影校正软件 |
|  |  | 6.3.13．呼吸控制图形提示 |
|  |  | 6.3.14．呼吸控制语音提示 |
|  |  | 6.3.15．Dicom3.0 网络接口 |
|  |  | 6.3.16．远程维修诊断系统 |
|  |  | 6.3.17．Dicom3.0激光相机接口 |
|  |  | 6.3.18．自动语音系统及双向语音传输 |
|  |  | 7.高级临床应用及其他 |
|  |  | 7.1 提供原厂骨成像技术，并附厂家技术白皮书 |
|  |  | 7.2 提供原厂SPECT心脏成像技术，并附厂家技术白皮书 |
|  |  | 7.3 能提供全身所有部位、器官、病灶和任意勾画部位的SUV值，包括但不限于全身骨、甲状腺、肺、肝、心脏等 |
|  |  | 7.4 提供原厂SUV精准定量技术 |
|  |  | 7.5 可任意选择在SPECT或者CT图像上勾画提取定量部位 |
|  |  | 7.6 具有R-波触发器 |
|  |  | 7.7 具有 CT质量控制模型 |
|  |  | 8.其他配置 |
|  |  | 8.1 SPECT 质控模体 1套 |
|  |  | 8.1.1可测量SPECT的参数：固有平面微/积分均匀性，最大计数率、固有空间分辨力，固有空间微/积分线性，系统平面灵敏度，系统空间分辨力，全身空间分辨力和断层空间分辨力 |
|  |  | 8.1.2 具备SPECT双线源模体、SPECT平面灵敏度模体、SPECT铅栅模体（X方向、Y方向） |
|  |  | 8.1.3配置低散射源夹持器、模体测试多用架、水平仪、三角架、激光测距仪、数据处理笔记本电脑 |
|  |  | 8.1.4提供SPECT中文数据分析软件 |
|  |  | 8.2 固定式剂量监测系统 1套 |
|  |  | 8.2.1探测器：G-M |
|  |  | 8.2.2操作量程：1μSv/h-10mSv/h |
|  |  | 8.2.3响应：典型的3秒钟从最终读数的10%到90% |
|  |  | 8.2.4死时间：对探测器和电子元件的死时间进行的补偿，可以进行调整（可以在显示器上被读取） |
|  |  | 8.3 个人剂量报警仪 10台 |
|  |  | 8.3.1探测器：GM管 |
|  |  | 8.3.2剂量率：H*p(10) 0.01μSv/h～0.2Sv/h |
|  |  | 8.3.3能量响应：10KeV～20MeV |
|  |  | 8.3.4报警方式：蜂鸣、LED显示，报警阈值可调 |
|  |  | 8.4 防护配件（铅衣，铅围裙，铅眼镜，铅围脖） 1套 |
|  |  | 8.4.1防护材料为进口X射线防护铅橡胶，多层叠加工艺制作，具有超轻、超薄、超柔等特点 |
|  |  | 8.4.2牛津布采用概念印花及色素涂层面料，环保耐用 |
|  |  | 8.5 监视对讲系统 1套 |
|  |  | 8.5.1彩色可视室内免提分机8台，尺寸≥5寸 |
|  |  | 8.5.2彩色门口主机1台，LED数码管显示 |
|  |  | 8.5.3四路解码放大器8台 |
|  |  | 8.6 表面污染检测仪 1套 |
|  |  | 8.6.1探测器：ZnS复合晶体 |
|  |  | 8.6.2可以对α、β、γ 同时测量。仪器自动地检测α 射线，可选择同时检测α 和β/γ 表面污染。 |
|  |  | 8.6.3探测器面积≥150cm2 |
|  |  | 8.6.4可自动或手动设置报警阈值 |
|  |  | 8.7 环境辐射水平检测仪 1个 |
|  |  | 8.7.1探测器：GM管 |
|  |  | 8.7.2测量范围：0.1μGy/h～3000μGy/h |
|  |  | 8.7.3能量范围：50keV～3MeV |
|  |  | 8.8 视频监测系统 1套 |
|  |  | 8.8.1摄像机（监控点）10台 |
|  |  | 8.8.2 NVR:32路硬盘录像机 |
|  |  | 8.8.3监控硬盘≥4000G，2个 |
|  |  | 8.8.4监视器尺寸≥22寸 |
|  |  | 8.9 铅防护注射车 2台 |
|  |  | 8.9.1铅防护当量≥50mmPb |
|  |  | 8.10放射废物污物桶 3个 |
|  |  | 8.10.1整体铅防护当量≥20mmPb |
|  |  | 8.10.2箱盖顶部带滑盖，避免箱盖全部打开造成大剂量辐射 |
|  |  | 8.10.3箱体底部配置万向脚轮 |
|  |  | 8.11 注射器铅套 2个 |
|  |  | 8.11.1提供1ml,2.5ml，5ml，10ml注射器的不同规格 |
|  |  | 8.11.2铅防护当量≥15mmPb |
|  |  | 8.12 放射衰变箱 1个 |
|  |  | 8.12.1纯铅防护层≥20mm，内外304不锈钢饰面 |
|  |  | 8.13 活度计 1个 |
|  |  | 8.13.1响应时间：高活度样品2秒内，低活度样品4～16秒 |
|  |  | 8.13.2测量范围：最大活度250GBq(6Ci) |
|  |  | 8.13.3分辨率：≤0.01MBq |
|  |  | 8.14 防护通风橱 1个 |
|  |  | 8.15 中文报告系统 1套 |
|  |  | 8.15.1具备完整的核医学信息化流程软件，建立预约、登记、发布的全流程应用；成功进行IHE-C测试 |
|  |  | 8.15.2具备FUSED图像的横切面、矢状面和冠状面，任意角度旋转重建功能；SPECT/PET与异机诊断CT或MR图像的异机融合功能 |

备注：加注星号（“*”）的参数为主要参数，其他为一般参数。