- 货物需求一览表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 设备用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振引导聚焦超声治疗系统 | 1套 | 结合磁共振成像（MRI）技术，运用高强度聚焦超声能量无创性地将软组织切除。 | 具备FDA认证书、CFDA认证书，并且是最新机型，最新软件版本。 |

- 配置清单：

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T磁共振主机及附属设备 | 1 | 套 |  |
| 1.1 | 不小于24英寸液晶显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.2 | 操作平台（含配套桌椅） | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 病人承载床 | 1 | 张 |  |
| 1.4 | 室内室外水冷系统 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 重建系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 全身检查射频线圈 | 1 | 批 |  |
| 2.1 | 正交发射/接收专用头线圈 | 1 | 个 |  |
| 2.2 | 正交发射/接收专用体线圈 | 1 | 个 |  |
| 2.3 | 3.0T头颈神经血管相控阵靶线圈 | 1 | 个 |  |
| 2.4 | 3.0T全脊柱相控阵靶线圈 | 1 | 个 |  |
| 2.5 | 3.0T体部相控阵靶线圈 | 1 | 个 |  |
| 2.6 | 3.0T通用柔软线圈 | 1 | 个 |  |
| 2.7 | 3.0T肩关节线圈 | 1 | 个 |  |
| 2.8 | 3.0T膝、踝关节线圈 | 1 | 个 |  |
| 2.9 | 3.0T腕关节相控阵靶线圈 | 1 | 个 |  |
| 3 | 应用软件 | 1 | 批 |  |
| 3.1 | 标准扫描工具 | 1 | 套 |  |
| 3.2 | 弥散张量成像 | 1 | 套 |  |
| 3.3 | 3D快速平衡稳态成像 | 1 | 套 |  |
| 3.4 | 超快速稳态进动循环成像 | 1 | 套 |  |
| 3.5 | 运动伪影消除软件 | 1 | 套 |  |
| 3.6 | 3D 神经根成像软件 | 1 | 套 |  |
| 3.7 | 白质纤维束在线后处理软件包 | 1 | 套 |  |
| 3.8 | 4D动态血管成像 | 1 | 套 |  |
| 3.9 | 无需造影剂血管成像 | 1 | 套 |  |
| 3.10 | 水脂分离 | 1 | 套 |  |
| 3.11 | 等体素扫描 | 1 | 套 |  |
| 3.12 | 磁敏感加权成像 | 1 | 套 |  |
| 3.13 | 多回波优化的梯度回波 | 1 | 套 |  |
| 3.14 | 三维双回波 | 1 | 套 |  |
| 3.15 | 三维压脂 | 1 | 套 |  |
| 3.16 | 腹部三维容积多期动态增强脂肪抑制成像 | 1 | 套 |  |
| 3.17 | 自由呼吸的三维高分辨率MR水成像 | 1 | 套 |  |
| 4 | 配套附件设备 | 1 | 批 |  |
| 4.1 | 稳压电源 | 1 | 套 |  |
| 4.2 | 无磁转运床 | 1 | 张 |  |
| 4.3 | 专业显示屏（4兆双屏） | 6 | 个 |  |
| 4.4 | 核磁机房专业装修 | 1 | 项 |  |
| 4.5 | 精密空调 | 1 | 套 |  |
| 4.6 | 高压注射器 | 1 | 套 |  |
| 5 | 原厂高级独立后处理工作站 | 1 | 套 |  |
| 5.1 | 工作站主机 | 1 | 台 |  |
| 5.2 | 三维分析软件包 | 1 | 套 |  |
| 5.3 | 智能后处理软件包 | 1 | 套 |  |
| 5.4 | 神经系统智能后处理软件包 | 1 | 套 |  |
| 5.5 | 体部智能后处理软件包 | 1 | 套 |  |
| 5.6 | 图像拼接功能 | 1 | 套 |  |
| 6 | 高级神经功能组件 | 1 | 套 |  |
| 6.1 | 三维不打药脑灌注成像 | 1 | 套 |  |
| 6.2 | 波谱成像 | 1 | 套 |  |
| 6.3 | 二维彩色化学位移成像代谢物含量彩色图 | 1 | 套 |  |
| 6.4 | 三维脑频谱及彩色化学位移图 | 1 | 套 |  |
| 6.5 | 血氧水平依赖功能磁共振成像软件包 | 1 | 套 |  |
| 7 | 肿瘤定量化诊断功能组件 | 1 | 套 |  |
| 7.1 | 多组分弥散成像 | 1 | 套 |  |
| 7.2 | 软骨定量成像 | 1 | 套 |  |
| 7.3 | 无创脂肪与铁沉积双定量成像 | 1 | 套 |  |
| 7.4 | 多影像设备图像融合 | 1 | 套 |  |
| 8 | 聚焦超声治疗系统 | 1 | 套 |  |
| 8.1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 8.2 | 病人床 | 1 | 张 |  |
| 8.3 | 操控台 | 1 | 台 |  |
| 8.4 | 机柜 | 1 | 个 |  |
| 8.5 | 配电装置 | 1 | 个 |  |
| 8.6 | 水冷系统 | 1 | 套 |  |
| 8.7 | 磁共振线圈 | 1 | 个 |  |
| 8.8 | 患者辅料包 | 10 | 包 |  |
| 8.9 | 患者监控系统 | 1 | 套 |  |
| 8.10 | 腺肌症应用组件 | 1 | 套 |  |
| 8.11 | 治疗规划系统 | 1 | 套 |  |
| 8.12 | 治疗监测系统 | 1 | 套 |  |
| 8.13 | 治疗患者安全保障系统 | 1 | 套 |  |

三、技术要求：

| 1 | 系统 |
| --- | --- |
| *1．1 | 磁共振引导聚焦超声系统，具备FDA认证书、CFDA认证书。（提供证书证明资料） |
| *1．2 | 磁共振磁场类型：超导，≧3.0T。 |
| 1．3 | 磁体材料：3.0T不锈钢专用磁体。 |
| 1．4 | 磁体长度（不含外壳）≧170cm |
| 1．5 | 磁体长度（含外壳）≦200cm |
| 1．6 | 磁体内径（患者检查孔道内径）≧60cm |
| 1．7 | 磁场均匀度 |
| 1．7.1 | 40cmDSV≦0.25ppm |
| 1．7.2 | 30cmDSV≦0.10ppm |
| 1．7.3 | 20cmDSV≦0.05ppm |
| 1．8 | 液氦消耗：零液氦消耗(提供制造商公开发布的产品白皮书或检测报告证明资料)。 |
| 1．9 | 梯度线圈冷却方式：中空内冷式梯度 |
| *1．10 | 最大单轴梯度场强度≧50mT/m（非有效值）。 |
| 1．11 | 最大单轴梯度切换率≧200mT/m/ms |
| 1．12 | 磁共振成像设备厂家原装配备轮式可移动扫描床，在紧急情况下可以和磁体脱离。 |
| 1．13 | 机架正面的两侧设有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描。 |
| 1．14 | 线圈 |
| 1．14.1 | 配备头颈联合相控阵线圈≧8通道相控阵靶线圈 |
| 1．14.2 | 配备腹部相控阵线圈≧8通道相控阵靶线圈 |
| 1．14.3 | 配备全脊柱相控阵线圈≧8通道相控阵靶线圈 |
| 1．14.4 | 配备正交发射/接收专用头线圈 |
| 1．14.5 | 配备正交发射/接收专用体线圈 |
| 1．14.6 | 配备通用柔软线圈 |
| 1．15 | 具有光纤射频技术。 |
| *1.16 | 防磁射频接收模块内置于磁体间或者在线圈内。 |
| 1.17 | 射频功率≦36KW(提供制造商公开发布的产品白皮书或检测报告证明资料)。 |
| 1.18 | 重建速度≧13000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建） |
| 1.19 | 最大FOV≧48cm |
| 1.20 | 最小FOV≦1cm |
| 1.21 | 二维最薄扫描层厚≦0.5mm |
| 1.22 | 三维最薄扫描层厚≦0.1mm |
| 1.23 | 最大采集矩阵≧1024×1024 |
| 1.24 | 配备手术操作台 |
| 1.25 | 配备可分离治疗床（包括嵌入式换能器和定位器） |
| 1.26 | 配备冷却系统 |
| 1.27 | 配备机柜 |
| 1.28 | 配备聚焦超声隔离变压器 |
| 1.29 | 配备治疗软件 |
| *1.30 | 配备原厂高级独立后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在工作站上）：必须为最新版本工作站。 |
| 1.31 | 国内具有≥5家用户。（提供中标通知书证明材料） |
| 2、 | 聚焦超声换能器 |
| 2．1 | 相控阵聚焦超声换能器≧208相单元。(提供制造商公开发布的产品白皮书或检测报告证明资料) |
| 2．2 | 最大输出电功率≧800W |
| 2．3 | 换能器表面积≧100 cm2 |
| 2．4 | 几何焦距≧160 mm |
| 2．5 | 中心频率1.1MHz，误差不大于±1% 。 |
| 2．6 | 频率调节范围:0.95 MHz～1.35MHz |
| 2．7 | 电子变焦60mm～200mm且持续改变。(提供制造商公开发布的产品白皮书或检测报告证明资料) |
| 2．8 | 焦域尺寸：可调节范围从焦距为60mm，频率为1.1MHz时测量的1mm×1mm×3.5mm到焦距为200mm，频率为1.1MHz时测量的2.5mm×2.5mm×30mm 。 |
| 2．9 | 最大旁瓣级：在声压焦平面上的旁瓣幅度应比主瓣幅度（焦点声压）低8dB以上。 |
| 2．10 | 轴向次极大级：轴向次极大声压应比焦点声压低8dB以上 |
| 2．11 | 焦域最大声强≧1000W/cm2 |
| 2．12 | 超声功率控制：系统具有激励功率和脉冲持续时间控制功能，能使功率降低到最大值的20%以下，功率控制精度在30%内。 |
| 3、 | 匹配磁共振系统 |
| 3．1 | 信噪比≧190 |
| 3．2 | 图像的均匀性≧75% |
| 3．3 | 高对比度空间分辨率≦1.2mm |
| 3．4 | 具有测量温度系统，治疗同时可以测量温度，并显示温度变化曲线。(提供制造商公开发布的产品白皮书或检测报告证明资料) |
| 3．5 | 测温精度要求：质子共振频率（PRF）测温要求与独立的温度电热偶测温值偏差不高于5℃。 |
| 3.6 | 定位精度：目标标记与实际焦点的偏差应不大于3mm |
| 3.7 | 磁共振兼容：磁共振扫描和治疗同步进行，聚焦超声在磁场下正常工作且不影响磁共振正常成像 |
| 4、 | 操作台功效 |
| 4.1 | 具有治疗效果评估功能。 |
| 4.1.1 | 具有监测病灶大小、形状、患者体位及治疗过程的图像实时显示。 |
| 4.1.2 | 具备实时超声剂量自动控制。 |
| 4.1.3 | 具有焦点位置适形自动跟踪的功能。 |
| 4．2 | 具有图像监测功能。 |
| 4.2.1 | 具有图像冻结、图像翻转、存储等功能。 |
| 4.2.2 | 可同时显示相关的图像参数。 |
| 4.2.3 | 具有距离、圆周、角度、面积及混合测量功能。 |
| 4.2.4 | 具有治疗记录和重放功能。 |
| 4．3 | 具有图像信息保存功能（患者治疗和图像信息可在CD/DVD/USB上存档）。 |
| 5、 | 系统硬件配备应急按钮，按下应急按钮时，应能立刻停止超声处理，硬件可重新恢复准备状态。 |
| 5．1 | 具有医生应急按钮 |
| 5．2 | 具有病人应急按钮 |
| 5．3 | 具有技师应急按钮 |
| 6、 | 病人床 |
| 6．1 | 床面承重≧135kg |
| 6．2 | 床体要求：推拉自如，脚轮应灵活，定位可靠。 |
| 6．3 | 床面尺寸约：2260 mm×570 mm |
| 6．4 | 内置可拆换超声换能器工作篮架 |
|  | 配备冷却系统 |
| 7．1 | 在MRI扫描和超声治疗时应自动中止水循环。 |
| 8、 | 软件系统 |
| 8．1 | 具有磁共振监控功能。 |
| 8．1.1 | 具有校准功能，提供关联患者体位、MR扫描平面和治疗传感器位置信息。 |
| 8．1.2 | 具有上传数据功能,可将MR系统中的图像传送到工作站中以制定治疗计划。 |
| 8．1.3 | 具有绘制治疗过程计划的工具。 |
| 8．1.3.1 | 具有定义治疗区域（ROT）功能。 |
| 8．1.3.2 | 具有确定皮肤线。 |
| 8．1.3.3 | 可勾勒组织轮廓。 |
| 8．1.3.4 | 具有特殊治疗方案的选择。 |
| 8．1.4 | 具有治疗计划自动生成功能。 |
| 8．1.5 | 验证阶段 |
| 8．1.5.1 | 可对治疗点位置的确认。 |
| 8．1.5.2 | 可对超声剂量确认。 |
| 8．1.6 | 治疗阶段，实际发射能量可监控。 |
| 8．1.7 | 具有图表式用户界面。 |
| 8．1.7.1 | 软件能够与MR计算机软件交流，以获取计划图像和在治疗过程中获取MR相图。 |
| 8．1.7.2 | 计划治疗方案和输送能量的过程中可以在MR图像上使用图像增强操作（例如放大和缩小）、图像对比和测量工具。 |
| 8．1.7.3 | 具有安全性机制 |
| 8．1.7.3.1 | 消融计划之前可画皮肤线。 |
| 8．1.7.3.2 | 可显示解剖结构的基准点记号 |
| 8.1.7.4 | 超声消融参数和状态 |
| 8.1.7.4.1 | 每次超声消融之前可调整能量水平、超声消融和冷却持续时间、部位大小、模式类型和超声波频率。 |
| 8.1.7.4.2 | 跟踪每次超声消融的状态，包括输送的能量、逝去时间和热剂量体积等。 |
| 8.1.7.5 | 具有超声发射监测 |
| 8.1.7.5.1 | 具有反射监测图像 |
| 8.1.7.5.2 | 具备空穴谱 |
| 8.1.7.6 | 具有热量测图，定量(± 2°C)反馈。 |

备注：加注星号（“*”）的参数为主要参数，其他为一般参数。