第八章  货物需求一览表及技术规格

- 货物需求一览表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高档四维多普勒超声诊断仪 | 5台 |  |

- 配置清单：

1、超声1（心脏机）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高档心脏四维主机系统 | 1台 |
| 2 | 心脏临床应用软件包 | 1套 |
| 3 | 腹部临床应用软件包（含妇产） | 1套 |
| 4 | 实时三维成像功能软件包 | 1套 |
| 5 | 实时多平面成像功能软件包 | 1套 |
| 6 | 宽景成像功能软件包 | 1套 |
| 7 | 心肌灌注造影功能软件包 | 1套 |
| 8 | 自动二维心功能定量软件包 | 1套 |
| 9 | 自动心肌运动定量软件包（斑点追踪技术） | 1套 |
| 10 | 心肌应变定量软件包 | 1套 |
| 11 | 感兴趣区域定量软件包 | 1套 |
| 12 | 血管内中膜定量软件包 | 1套 |
| 13 | 三维心功能定量软件包 | 1套 |
| 14 | 左心室三维容积自动定量软件包 | 1套 |
| 15 | 心脏电子容积矩阵探头 | 1个 |
| 16 | 成人心脏相控阵探头 | 1个 |
| 17 | 儿童心脏相控陈探头 | 1个 |
| 18 | 腹部凸阵探头 | 1个 |
| 19 | 高频线阵血管探头 | 1个 |
| 20 | 常规食道超声探头 | 1个 |
| 21 | 专业超声床 | 1套 |
| 22 | 专业超声椅 | 1套 |
| 23 | 专业超声图文工作站（网络版，含商用型品牌计算机1台、超声图文工作站软件1套、图像采集卡1个、图像采集器1套、视频线1套等） | 1套 |
| 24 | 高精度稳压电源 | 1台 |
| 25 | 高端彩色激光打印机 | 1台 |
| 26 | 中文说明书 | 2本 |
| 27 | 中文维修手册 | 1本 |
| 28 | 中文操作流程卡（另电子版1份） | 2张 |
| 29 | 附件设备（连接管、连线、架子、特殊插座插头和工具等） | 1套 |
| 30 | 超声图文报告系统 | 1套 |

2、超声2（妇产机）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 23英寸显示器 | 1个 |
| 3 | 12英寸触摸屏 | 1个 |
| 4 | 探头接口状态照明系统软件 | 1套 |
| 5 | 电缆防缠绕管理系统软件 | 1套 |
| 6 | 智能容积成像系统软件 | 1套 |
| 7 | 4D穿刺软件包 | 1套 |
| 8 | 智能胎儿心脏辅助诊断工具 | 1套 |
| 9 | 盆底专业测量软件包 | 1套 |
| 10 | 远程应用支持系统 | 1套 |
| 11 | 纸质版中文操作手册 | 1本 |
| 12 | 有源面阵腹部容积探头 | 1个 |
| 13 | 腔内容积探头 | 1个 |
| 14 | 腹部二维探头 | 1个 |
| 15 | 腔内二维探头 | 1个 |
| 16 | 常规浅表探头 | 1个 |
| 17 | 专业超声床 | 1张 |
| 18 | 专业超声椅 | 1张 |
| 19 | 专业超声图文工作（网络版，含商用型品牌计算机1台、超声图文工作站软件1套、图像采集卡1个、图像采集器1套、视频线1套等） | 1套 |
| 20 | 高精度稳压电源 | 1台 |
| 21 | 高端彩色激光打印机 | 1台 |
| 22 | 超声图文报告系统 | 1套 |

3、超声3（全身机）

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 腹部临床应用软件包（包括：腹部、儿童腹部、妇科、产科、胎心、泌尿等） | 1套 |
| 3 | 浅表临床应用软件包（包括：血管、小器官、肌肉骨骼等） | 1套 |
| 4 | 造影临床应用软件包 | 1套 |
| 5 | 介入临床应用软件包 | 1套 |
| 6 | 感兴趣区域定量软件包 | 1套 |
| 7 | 血管内中膜定量软件包 | 1套 |
| 8 | 弹性成像功能及弹性成像定量功能 | 1套 |
| 9 | 联合影像技术功能 | 1套 |
| 10 | 血管智能多普勒功能 | 1套 |
| 11 | 实时空间复合成像功能 | 1套 |
| 12 | 像素优化功能 | 1套 |
| 13 | 腹部二维探头 | 1把 |
| 14 | 超高频浅表器管二维探头（5-18MHz） | 1把 |
| 15 | 高频血管二维探头（3-12MHz） | 1把 |
| 16 | 腔内二维探头 | 1把 |
| 17 | 小凸陈探头（介入使用） | 1把 |
| 18 | 专业超声床 | 1套 |
| 19 | 专业超声椅 | 1套 |
| 20 | 专业超声图文工作站（网络版，含商用型品牌计算机1台、超声图文工作站软件1套、图像采集卡1个、图像采集器1套、视频线1套等） | 1套 |
| 21 | 高精度稳压电源 | 1台 |
| 22 | 高端彩色激光打印机 | 1台 |
| 23 | 中文说明书 | 2本 |
| 24 | 中文维修手册 | 1本 |
| 25 | 中文操作流程卡 | 2张（另电子版1份） |
| 26 | 附件设备（连接管、连线、架子、特殊插座插） | 1套 |
| 27 | 超声图文报告系统 | 1套 |

4、超声4（全身机）

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 腹部临床应用软件包（包括：腹部、儿童腹部、妇科、产科、胎心、泌尿等） | 1套 |
| 3 | 浅表临床应用软件包（包括：血管、小器官、肌肉骨骼等） | 1套 |
| 4 | 造影临床应用软件包 | 1套 |
| 5 | 介入临床应用软件包 | 1套 |
| 6 | 感兴趣区域定量软件包 | 1套 |
| 7 | 血管内中膜定量软件包 | 1套 |
| 8 | 弹性成像功能及弹性成像定量功能 | 1套 |
| 9 | 联合影像技术功能 | 1套 |
| 10 | 血管智能多普勒功能 | 1套 |
| 11 | 实时空间复合成像功能 | 1套 |
| 12 | 像素优化功能 | 1套 |
| 13 | 腹部二维探头 | 1把 |
| 14 | 超高频浅表器管二维探头（5-18MHz） | 1把 |
| 15 | 高频血管二维探头（3-12MHz） | 1把 |
| 16 | 腹部容积探头 | 1把 |
| 17 | 肌骨专用探头（曲棍球形探头） | 1把 |
| 18 | 专业超声床 | 1套 |
| 19 | 专业超声椅 | 1套 |
| 20 | 专业超声图文工作站（网络版，含商用型品牌计算机1台、超声图文工作站软件1套、图像采集卡1个、图像采集器1套、视频线1套等） | 1套 |
| 21 | 高精度稳压电源 | 1台 |
| 22 | 高端彩色激光打印机 | 1台 |
| 23 | 中文说明书 | 2本 |
| 24 | 中文维修手册 | 1本 |
| 25 | 中文操作流程卡 | 2张（另电子版1份） |
| 26 | 附件设备（连接管、连线、架子、特殊插座插） | 1套 |
| 27 | 超声图文报告系统 | 1套 |

5、超声5

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 腹部临床应用软件包（包括：腹部、儿童腹部、妇科、产科、胎心、泌尿等） | 1套 |
| 3 | 浅表临床应用软件包（包括：血管、小器官、肌肉骨骼等） | 1套 |
| 4 | 造影临床应用软件包 | 1套 |
| 5 | 介入临床应用软件包 | 1套 |
| 6 | 感兴趣区域定量软件包 | 1套 |
| 7 | 血管内中膜定量软件包 | 1套 |
| 8 | 弹性成像功能及弹性成像定量功能 | 1套 |
| 9 | 联合影像技术功能 | 1套 |
| 10 | 血管智能多普勒功能 | 1套 |
| 11 | 实时空间复合成像功能 | 1套 |
| 12 | 像素优化功能 | 1套 |
| 13 | 腹部二维探头 | 1把 |
| 14 | 超高频浅表器管二维探头（5-18MHz） | 1把 |
| 15 | 高频血管二维探头（3-12MHz） | 1把 |
| 16 | 腔内二维探头 | 1把 |
| 17 | 肌骨专用探头（曲棍球形探头） | 1把 |
| 18 | 专业超声床 | 1套 |
| 19 | 专业超声椅 | 1套 |
| 20 | 专业超声图文工作站（网络版，含商用型品牌计算机1台、超声图文工作站软件1套、图像采集卡1个、图像采集器1套、视频线1套等） | 1套 |
| 21 | 高精度稳压电源 | 1台 |
| 22 | 高端彩色激光打印机 | 1台 |
| 23 | 中文说明书 | 2本 |
| 24 | 中文维修手册 | 1本 |
| 25 | 中文操作流程卡 | 2张（另电子版1份） |
| 26 | 附件设备（连接管、连线、架子、特殊插座插） | 1套 |
| 27 | 超声图文报告系统 | 1套 |

- 技术要求：

- 超声1技术参数：

  - 显示器及操作系统技术参数配置要求：

    - 医学专用彩色液晶监视器，≥21英寸，自由臂可调节≥90°

    - 具备彩色触摸屏，≥12英寸，合理功能分区，可滑屏操作，可与彩色液晶监视器实时同屏显示（附原厂技术白皮书或产品注册证）。

    - 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移， 电子锁定。

    - 全方位人机工程学设计

    - 通用成像探头接口≥4个，无针式接口，全激活。

    - 所配软件为该机型的最新版本

  - 主机系统技术参数配置要求：

    - 全数字化波束形成器

    - 动态范围≥210dB或软波束形成器平台

    - 采用并行处理技术，依次接收原始声学数据，系统进行实时逐像素聚焦

    - 具备原始数据射频信号输出功能及可用

    - 支持经胸实时三维超声成像功能

    - 支持高帧频二维心脏探头软件，频率≥500帧

  - 探头技术参数配置要求：

    - 主机支持超宽频带频率，成人心脏探头扇角≥100°

    - 类型：相控阵，心脏电子容积矩阵（含二维、三维、实时三维），凸阵、线阵

    - 探头频率：心脏电子容积矩阵探头≥1.5-4.5MHz；成人心脏相控阵探头≥1-5MHz；儿童心脏相控陈探头≥3-8MHz；腹部凸阵探头≥1-5MHz；高频线阵血管探头≥4-9MHz；（附原厂技术白皮书或产品注册证）

  - 二维灰阶显像技术参数配置要求：

    - 具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，≥3级可调

    - 一键优化TGC曲线，可实时优化二维增益、对比度、动态范围

    - 单键持续增益补偿

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供多个预设置

    - 增益调节：2D/Color/Doppler可独立调节， TGC分段≥8，LGC分段≥4；（附原厂技术白皮书或产品注册证）

  - 频谱多普勒技术参数配置要求：

    - 方式： 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高重复频率脉冲多普勒HRPW

    - 电影回放≥500帧

    - *取样宽度及位置范围：0.5-16mm（附原厂技术白皮书或产品注册证）

    - 提供PW、CW、HRPW模式，高性能三同步成像

    - 实时自动多普勒测量分析，可提供参数选择≥8个参数

    - 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程

  - 彩色多普勒技术参数配置要求：

    - 显示方式：能量显示、速度显示、方差显示

    - 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

    - 彩色显示角度： 30-85度选择

    - 彩色增强功能：彩色多普勒能量图；组织多普勒

    - 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

    - 彩色能量图及方向能量图

    - 单键调节血流成像参数

    - 彩色对比及实时对比显像

  - 组织多普勒技术参数配置要求：

    - 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

    - 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示

    - 专业组织多普勒测量软件包

    - 可进行心肌应变及应变率定量分析

    - 动态组织追踪取样

  - 谐波成像技术参数配置要求：

    - 具备滤波式及脉冲反相谐波技术

  - 实时三维成像技术参数配置要求：

    - 三维成像模式

    - 实时三维成像

    - 实时三维血流成像

    - 实时三维全容积成像

    - 三维单心动周期容积成像

    - 三维多心动周期容积成像

    - 实时三维放大成像

    - 实时三维血流放大成像

    - 实时多平面功能

    - 三维智能断层

    - 可获取≥9切面

    - 显示≥3个心尖切面和≥3个短轴切面

    - 三维Z平面智能旋转或两点剪切法

    - 三维多平面视图显示支持任意平面调整或自动四维标准切面显像

    - 三维彩色血流可选择性方向显示

    - 支持实时多平面成像及定量分析功能

    - 实时任意多平面成像：支持二维及彩色模式，可同屏显示任意相交互的两幅图像

    - 实时智能旋转成像： 心脏电子容积矩阵探头可实现0－360度任意平面显像

    - 三维智能切割：感兴趣区360度取样可在二维参考切面中进行切割，同时获得三维图像

    - 全场聚焦成像，无分段聚焦点

  - 测量和分析技术参数配置要求：

    - 一般常规测量

    - 多普勒血流测量及分析

    - 心脏功能测量与分析

    - 自动、实时多普勒频谱波形分析

    - 心功能定量技术

    - 自动二维心功能定量

    - 依据选择的心脏切面描记感兴趣区，计算EF，ESV，EDV

    - 也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数LVEF、PER、PRFR、AFF

    - 可使用回放或存储剪辑分析

    - 自动心肌运动定量

    - 依据选择的心脏切面描记相应节段，进而测量整体和节段功能并生成表格，17节段牛眼图，并可显示各种曲线；此外还可计算LVEF、ESV、EDV

    - 可使用存储剪辑分析

    - 心肌应变及应变率定量

    - 节段心肌取样，最多可到17节段

    - 多个心动周期数据显示

    - 各个节段各个心动周期曲线显示，各个节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示

    - 快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数

    - 相同时相任意节段数据对比

    - 血管中内膜厚度自动测量： 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

    - 感兴趣区定量

    - ≥10个用户自定义的区域

    - 平均值、中位数和标准差计算

    - 时间－密度曲线或时间-容积曲线

    - 三维心功能定量

    - 实时 3D 数据组浏览和定量

    - 导航器图像控制， 包括灰阶及彩色

    - 多平面视图， 包括单层平面，平行平面，多平面重建处理

    - 心脏 3D 测量－距离、面积、LV 容积、LV 射血分数、LV 重量

    - 三维心功能定量

    - 自动识别ESV显示自 LV 二尖瓣环至心尖部的4-9个等间距的多平面视图，或自动心功能测量技术

    - 以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积波形曲线

    - 计算整体 LV 容积波形曲线并能同时显示17节段容积波形曲线

    - 自动计算所有节段同步指数；自动显示任意几个节段的同步指数

    - 左心室三维容积自动定量

    - *多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

  - 超声图像及病案管理系统技术参数配置要求：

    - 动态图像采集、存储、一次连续采集多幅

    - 同屏电影回放≥4画面

    - 存储图像及文档： ≥1000G硬盘(原厂内置)、4个USB存储

    - 报告存储，检索，统计

    - 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储

  - 参考信号技术参数配置要求：

    - 心电、心音

  - 输入/输出信号技术参数配置要求：

    - 输入：外部视频；输出：高清输出

  - 超声功率输出调节技术参数配置要求：

    - B/M、PW、CDFI、输出功率选择多级可调

  - 超声图文工作站技术参数配置要求：

    - 商用型品牌计算机主板CPU≥酷睿2双核3.0G，内存≥4.0G，硬盘≥500G，液晶显示器≥21寸，独立高质量显卡，提供与彩超主机兼容的图像高清采集卡，主板具有采集卡接口兼容图像采集卡

    - 彩色激光打印机

    - 网络版专业超声图文工作站软件1套，能和现有图文软件兼容

    - 彩超免费开放DICOM3.0等端口（含图像的传送、存储及work list功能），提供高清视频编码器。负责保证彩超、超声科图文工作站与现有图文处理系统、PACS、HIS无缝连接，数据、图像正常传输（投标人负责彩超、超声科图文工作站与现有图文处理系统、PACS、HIS连接保证数据、图像传输的一切费用，如超声科图文工作站端口费等）

  - 专业超声床技术参数配置要求：

    - 防紫外线抗菌防水皮面，具备电子纠偏过纸系统，一键式控制≥3档可调，一体化耦合剂加热器，具备输液架支架

    - 尺寸：长度190厘米±5%，宽度65厘米±5%，床高：65厘米±5%

    - 具备电动二段式调节功能

  - 专业超声椅技术参数配置要求：

    - 防紫外线抗菌防水皮面，具备大圆盘不锈钢脚盘，椅面前后可调，座垫高低可调，靠背角度可调，超声椅具备扶手功能，具备升降功能。

- 超声2：技术参数：

  - 全数字化彩色超声诊断系统主机

  - *主机 LED显示器 ≥23英寸，分辨率≥1920×1080，全方位关节臂旋转。

  - 触摸屏≥12.1英寸，支持多点触控，可在触摸屏上进行容积图像的显示、旋转、放大、切割等

  - 具有数字化二维灰阶成像单元

  - 具有数字化彩色多普勒单元

  - 具有数字化能量多普勒成像单元

  - 具有专门的高分辨率血流成像模式，提高对细小血管、低速血流的检测能力，支持所有探头

  - 具有二维灰阶血流成像，和立体显示二维彩色多普勒成像

  - 具有可偏转连续波多普勒，支持凸阵探头，方便胎儿心脏血流速度测量

  - 具有组织多普勒成像技术

  - 具有数字化频谱多普勒显示和分析单元

  - 组织二次谐波成像支持所有探头

  - 具有实时三同步能力

  - 具有凸型扩展技术，用于二维和彩色血流

  - 具有宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

  - 具有编码激励技术

  - 频率焦点复合成像技术

  - 具有图像像素优化降噪技术，提高对比分辨率，逐级可调，支持所有成像探头

  - 具有实时空间复合成像技术，兼容于除相控阵以外的所有探头

  - 具有组织特异性自动优化技术

  - 具有二维灰阶、频谱多普勒等自动图像优化功能

  - 具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；颈后透明层、颅内透明层等

  - 具有扫描助手，防止操作者漏掉重要的检查内容，并可完全按照客户定制

  - 具有胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率

  - 具有容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头，线阵容积探头，无需转动探头，最大偏转角度可达±60度

  - 具有不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

  - 具有反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构，结合不规则体积测量技术可对低回声区域的不规则体积进行测量

  - 2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图

  - 具有容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数

  - 对3D图像具有剪切功能，可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除

  - 3D/4D 曲线取样成像技术，曲线或直线切割3D平面

  - 具有容积成像和虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可结合透明成像技术，实现表面成像和透视剪影成像，观察组织的内部轮廓和囊性结构，透明度可进行任意调节；兼容于彩色多普勒模式，提高彩色的空间分辨率及血流敏感度

  - 具有容积对比成像或厚度成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率。所有容积探头均支持此技术，支持3D/4D两种模式。

  - 具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线四种切割方法

  - 具有断层超声显像技术，对容积图像采用同屏的平行多切面显示方法

  - 具有计算机辅助自动计算多个不规则液性暗区的体积的功能，并按体积大小顺序进行排列，可用于常规卵泡、窦卵泡、脑室、积水等液性区域的体积测量。具有专门的窦卵泡测量功能按钮

  - 具有时间空间相关成像技术，可应用于 4D 胎儿心脏成像技术，可应用于容积腹部、容积腔内

  - 计算机辅助胎儿心脏切面显示，显示包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面等切面

  - 容积探头和软件功能满足盆底超声技术的要求，具有盆底测量软件包，满足IUGA(国际妇科泌尿协会)的指南要求

  - 国际卵巢肿瘤分析多中心协作组关于卵巢肿瘤恶性程度似然比计算

  - 具备ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）， ESGE（欧洲妇科内镜学会）和ASRM（美国生殖医学会）指南的子宫畸形分类法，方便判断子宫畸形分类

  - 具有实时4D穿刺引导功能

  - 具有双幅对比实时3D成像功能

  - *具有对比谐波造影功能，支持常规2D腹部和高频探头，和经腹部容积、经阴道容积，支持4D经阴道子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性

  - 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本

  - 离线3D/4D容积数据处理软件包，可安装在电脑上，实现与主机相同的3D分析功能。数据可通过DICOM接口、USB或者DVD光盘传输，满足教学、培训和科研的要求

  - 探头接口为无针式接口

  - 操作面板可单键电动垂直升降，左右旋转、前后移动和锁定

  - 超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在屏幕上，能以轨迹球调用

  - 可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度等.

  - 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

  - 腹部容积探头：超声频率1.0 — 7.0 MHz，≥900阵元

  - 腔内容积探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz，二维扫描角度≥180°，容积扫查角度≥120°，拥有更大的扫查视野

  - 电子凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz，二维扫描角度≥113°，拥有更大的扫查视野

  - 电子腔内探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz

  - 常规浅表探头一个

  - B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

- 超声3技术参数：

  - 总体功能与用途

    - 功能：主要用于腹部、妇产科、血管、小器官、骨骼肌肉、神经等全身方面的临床诊断和科研教学，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

    - 用途：主要用于腹部、妇产科、血管、小器官、骨骼肌肉、神经等全身方面的临床诊断和科研教学，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

  - 仪器外观与硬件通用要求：

    - 液晶显示器：≥21英寸，可上下左右任意旋转；可折叠便于转运；显示器与操作面板上的液晶触摸屏可同步、实时显示图像，已便于科研教学工作。

    - 操作面板具备液晶触摸屏：≥12英寸，操作面板可进行高度调整及左右旋转，旋转角度≥180度。

    - 探头接口≥4个，全激活、并可互换通用。

    - 主机支持探头类型：经腹容积探头、单晶体腹部凸阵探头、高频血管探头、高频小器官探头、腔内探头。

    - 动态范围≥220dB；

    - 数字化通道≥7000000或物理通道≥128；

    - DICOM3.0

    - USB接口≥4个。

    - 主机硬盘容量≥1000G。

    - 内置一体化超声工作站；

    - 输入/输出信号：

    - 输入：USB

    - 输出：HDMI或DVI或DP

  - 功能与成像技术

    - 二维成像：

      - 成像速度：凸阵探头， 70°角，18cm深度时，帧速度≥35帧/秒；

      - *增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段，B/M 可独立调节；

      - 3.1.3、数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹；

      - 3.1.4、高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

      - 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦；

      - 接收方式：独立接收和发射通道数， 多倍信号并行处理；

      - 彩色多普勒成像技术；

      - 彩色多普勒能量图技术；

      - 数字化频谱多普勒显示和分析单元；

      - 声速自动校正技术

      - 全程聚焦技术；

      - 一键图像优化技术；

      - 空间复合成像技术；

      - 图像像素优化技术；

      - *全屏放大功能：整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，无其他菜单界面显示，以更好更清晰显示微小血管组织结构，以便于观察。

    - 三维成像：

      - 具备三维、四维实时成像功能

      - 具有多平面MPR模式、表面模式、骨骼模式等多种成像模式；

      - 可在X，Y，Z轴具有多层断层显示方式并可同屏显示9、16、25幅图像，断层间隔及深度可调节；

      - 具有可调节不同层厚显示方式，最小层间厚≤0.1mm；

      - 厚层容积切片技术，可在X，Y，Z轴进行任意位置的三维立体结构显示，对组织内的微小病变及内部细节三维结构选择性的进行三维立体显示，显示厚度及位置可调。

      - 自动立体定量技术，可自动或手动进行多个感兴趣区体积定量，并进行立体显示。

      - 三维反转成像技术

    - 频谱多普勒：

      - 显示方式：B/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；

      - 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s

      - Doppler回放≥48秒

      - 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调（附原厂技术白皮书或产品注册证及附页）

      - 显示控制：零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展

      - 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；

    - 彩色多普勒：

      - 显示方式：速度图、能量图、方向性能量图；

      - 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

      - 显示控制：黑白与彩色比较、彩色对比；

      - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

    - 造影成像技术：

      - 造影剂二次谐波成像单元，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术；

      - 可与复合成像技术、像素优化技术结合使用；

      - 具有实时双幅造影对比成像模式；

      - 造影连续采集时间≥6分钟；

  - 测量，定量与分析：

    - 血管中内膜自动测量与分析：对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行设置。测量数据结果可以EXCEL表格形式输出。

    - 智能多普勒血管检查技术：

      - 采用血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置。（附原厂技术白皮书或产品注册证及附页）

      - 单键自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置、取样门位置、角度等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；

  - 附件与第三方产品

    - 商用型品牌计算机：主板CPU≥酷睿2双核3.0G，内存≥4.0G，硬盘≥500G，液晶显示器≥21寸，独立高质量显卡，提供与彩超主机兼容的图像采集卡，主板具有采集卡接口兼容图像采集卡 。

    - 彩色激光打印机

    - 网络版专业超声图文工作站软件1套，能和现有图文软件兼容。

    - 彩超免费开放DICOM3.0等端口，负责保证彩超、超声科图文工作站与现有图文处理系统、PACS、HIS无缝连接，数据、图像正常传输（投标人负责彩超、超声科图文工作站与现有图文处理系统、PACS、HIS连接保证数据、图像传输的一切费用，如超声科图文工作站端口费等）。

- 超声4技术参数：

  - 总体功能与用途

    - 功能：主要用于腹部、妇产科、血管、小器官、骨骼肌肉、神经等全身方面的临床诊断和科研教学，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

    - 用途：主要用于腹部、妇产科、血管、小器官、骨骼肌肉、神经等全身方面的临床诊断和科研教学，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

  - 仪器外观与硬件通用要求：

    - 液晶显示器：≥21英寸，可上下左右任意旋转；可折叠便于转运；显示器与操作面板上的液晶触摸屏可同步、实时显示图像，已便于科研教学工作。

    - 操作面板具备液晶触摸屏：≥12英寸，操作面板可进行高度调整及左右旋转，旋转角度≥180度。

    - 探头接口≥4个，全激活、并可互换通用。

    - 主机支持探头类型：经腹容积探头、单晶体腹部凸阵探头、高频血管探头、高频小器官探头、腔内探头。

    - 动态范围≥220dB；

    - 数字化通道≥7000000或物理通道≥128；

    - DICOM3.0

    - USB接口≥4个。

    - 主机硬盘容量≥1000G。

    - 内置一体化超声工作站；

    - 输入/输出信号：

    - 输入：USB

    - 输出：HDMI或DVI或DP

  - 功能与成像技术

    - 二维成像：

      - 成像速度：凸阵探头， 70°角，18cm深度时，帧速度≥35帧/秒；

      - *增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段，B/M 可独立调节；

      - 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹；

      - 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

      - 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦；

      - 接收方式：独立接收和发射通道数， 多倍信号并行处理；

      - 彩色多普勒成像技术；

      - 彩色多普勒能量图技术；

      - 数字化频谱多普勒显示和分析单元；

      - 声速自动校正技术

      - 全程聚焦技术；

      - 一键图像优化技术；

      - 空间复合成像技术；

      - 图像像素优化技术；

      - *全屏放大功能：整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，无其他菜单界面显示，以更好更清晰显示微小血管组织结构，以便于观察。

    - 三维成像：

      - 具备三维、四维实时成像功能

      - 具有多平面MPR模式、表面模式、骨骼模式等多种成像模式；

      - 可在X，Y，Z轴具有多层断层显示方式并可同屏显示9、16、25幅图像，断层间隔及深度可调节；

      - 具有可调节不同层厚显示方式，最小层间厚≤0.1mm；

      - 厚层容积切片技术，可在X，Y，Z轴进行任意位置的三维立体结构显示，对组织内的微小病变及内部细节三维结构选择性的进行三维立体显示，显示厚度及位置可调。

      - 自动立体定量技术，可自动或手动进行多个感兴趣区体积定量，并进行立体显示。

      - 三维反转成像技术

    - 频谱多普勒：

      - 显示方式：B/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；

      - 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s

      - Doppler回放≥48秒

      - 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调（附原厂技术白皮书或产品注册证及附页）

      - 显示控制：零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展

      - 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；

    - 彩色多普勒：

      - 显示方式：速度图、能量图、方向性能量图；

      - 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

      - 显示控制：黑白与彩色比较、彩色对比；

      - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

    - 造影成像技术：

      - 造影剂二次谐波成像单元，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术；

      - 可与复合成像技术、像素优化技术结合使用；

      - 具有实时双幅造影对比成像模式；

      - 造影连续采集时间≥6分钟；

  - 测量，定量与分析：

    - 血管中内膜自动测量与分析：对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行设置。测量数据结果可以EXCEL表格形式输出。

    - 智能多普勒血管检查技术：

      - 采用血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置。（附原厂技术白皮书或产品注册证及附页）

      - 单键自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置、取样门位置、角度等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；

  - 附件与第三方产品

    - 商用型品牌计算机：主板CPU≥酷睿2双核3.0G，内存≥4.0G，硬盘≥500G，液晶显示器≥21寸，独立高质量显卡，提供与彩超主机兼容的图像采集卡，主板具有采集卡接口兼容图像采集卡 。

    - 彩色激光打印机

    - 网络版专业超声图文工作站软件1套，能和现有图文软件兼容。

    - 彩超免费开放DICOM3.0等端口，负责保证彩超、超声科图文工作站与现有图文处理系统、PACS、HIS无缝连接，数据、图像正常传输（投标人负责彩超、超声科图文工作站与现有图文处理系统、PACS、HIS连接保证数据、图像传输的一切费用，如超声科图文工作站端口费等）。

- 超声5技术参数：

  - 总体功能与用途

    - 功能：主要用于腹部、妇产科、血管、小器官、骨骼肌肉、神经等全身方面的临床诊断和科研教学，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

    - 用途：主要用于腹部、妇产科、血管、小器官、骨骼肌肉、神经等全身方面的临床诊断和科研教学，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

  - 仪器外观与硬件通用要求：

    - 液晶显示器：≥21英寸，可上下左右任意旋转；可折叠便于转运；显示器与操作面板上的液晶触摸屏可同步、实时显示图像，已便于科研教学工作。

    - 操作面板具备液晶触摸屏：≥12英寸，操作面板可进行高度调整及左右旋转，旋转角度≥180度。

    - 探头接口≥4个，全激活、并可互换通用。

    - 主机支持探头类型：经腹容积探头、单晶体腹部凸阵探头、高频血管探头、高频小器官探头、腔内探头。

    - 动态范围≥220dB；

    - 数字化通道≥7000000或物理通道≥128；

    - DICOM3.0

    - USB接口≥4个。

    - 主机硬盘容量≥1000G。

    - 内置一体化超声工作站；

    - 输入/输出信号：

    - 输入：USB

    - 输出：HDMI或DVI或DP

  - 功能与成像技术

    - 二维成像：

      - 成像速度：凸阵探头，70°角，18cm深度时，帧速度≥35帧/秒；

      - *增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段，B/M 可独立调节；

      - 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹；

      - 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

      - 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦；

      - 接收方式：独立接收和发射通道数， 多倍信号并行处理；

      - 彩色多普勒成像技术；

      - 彩色多普勒能量图技术；

      - 数字化频谱多普勒显示和分析单元；

      - 声速自动校正技术

      - 全程聚焦技术；

      - 一键图像优化技术；

      - 空间复合成像技术；

      - 图像像素优化技术；

      - *全屏放大功能：整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，无其他菜单界面显示，以更好更清晰显示微小血管组织结构，以便于观察。

    - 三维成像：

      - 具备三维、四维实时成像功能

      - 具有多平面MPR模式、表面模式、骨骼模式等多种成像模式；

      - 可在X，Y，Z轴具有多层断层显示方式并可同屏显示9、16、25幅图像，断层间隔及深度可调节；

      - 具有可调节不同层厚显示方式，最小层间厚≤0.1mm；

      - 厚层容积切片技术，可在X，Y，Z轴进行任意位置的三维立体结构显示，对组织内的微小病变及内部细节三维结构选择性的进行三维立体显示，显示厚度及位置可调。

      - 自动立体定量技术，可自动或手动进行多个感兴趣区体积定量，并进行立体显示。

      - 三维反转成像技术

    - 频谱多普勒：

      - 显示方式：B/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；

      - 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s

      - Doppler回放≥48秒

      - 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调（附原厂技术白皮书或产品注册证及附页）

      - 显示控制：零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展

      - 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；

    - 彩色多普勒：

      - 显示方式：速度图、能量图、方向性能量图；

      - 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

      - 显示控制：黑白与彩色比较、彩色对比；

      - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

    - 造影成像技术：

      - 造影剂二次谐波成像单元，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术；

      - 可与复合成像技术、像素优化技术结合使用；

      - 具有实时双幅造影对比成像模式；

      - 造影连续采集时间≥6分钟；

  - 测量，定量与分析：

    - 血管中内膜自动测量与分析：对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行设置。测量数据结果可以EXCEL表格形式输出。

    - 智能多普勒血管检查技术：

      - 采用血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置。（附原厂技术白皮书或产品注册证及附页）

      - 单键自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置、取样门位置、角度等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；

  - 附件与第三方产品

    - 商用型品牌计算机：主板CPU≥酷睿2双核3.0G，内存≥4.0G，硬盘≥500G，液晶显示器≥21寸，独立高质量显卡，提供与彩超主机兼容的图像采集卡，主板具有采集卡接口兼容图像采集卡 。

    - 彩色激光打印机

    - 网络版专业超声图文工作站软件1套，能和现有图文软件兼容。

    - 彩超免费开放DICOM3.0等端口，负责保证彩超、超声科图文工作站与现有图文处理系统、PACS、HIS无缝连接，数据、图像正常传输（投标人负责彩超、超声科图文工作站与现有图文处理系统、PACS、HIS连接保证数据、图像传输的一切费用，如超声科图文工作站端口费等）。

备注：加注星号（“*”）的参数为主要参数，其他为一般参数。项目需求中有明确要求具体证明材料的，按项目需求要求提供，否则该项参数视为不满足招标文件要求；其中带*的技术要求条款参数必须提供技术支持资料（制造商公开发布的产品白皮书、检测报告等）。